## List1
Datum	Pozorovatel	Teplota čipu [°C]	Provoz [h]	Od výměny [h]	Poznámky (problémy s kamerou, výměna dessicantu,...)
8. 6. 09					kamera demontována – modernizace montáže
16. 8. 09	KH		0	0	výměna dessicantu
28. 8. 09	KH	-10	4	4
29. 8. 09	KH	-15	7	11
30. 8. 09	KH	-15	6	17
31. 8. 09	KH	-15	5	22
1. 9. 09		-15	4	26
5. 9. 09	KH	-15	3	29
6. 9. 09	KH	-15	3	32
8. 9. 09	Ku+KH	-15	10	42
9. 9. 09	KH+Ku	-15	8	50
10. 9. 09	MW+KH	-15	5	55
19. 9. 09	Ku	-15	10	65
20. 9. 09	Ku	-15	15	80
21. 9. 09	Ku	-15	10	90
22. 9. 09	Ku	-15	15	105
23. 9. 09	Ku	-15	11	116
25. 9. 09	Ku	-20	10	126
26. 9. 09	Ku	-20	15	141
27. 9. 09	Ku	-20	16	157
9. 10. 09	Ku	-25	8	165
19. 10. 09	Ku	-25	13	178
21. 10. 09	Ku	-25	5	183
28. 10. 09	Ku	-20	8	191
30. 10. 09	Ku	-30	16	207
31. 10. 09	Ku	-30	6	213
4. 11. 09	KH	-20	7	220
5. 11. 09	MW+KH	-20	9	229
7. 11. 09	KH	-20	2	231	kamera demontována
8. 11. 09	KH		0	0	sušení čipové komory od 21 h SEČ
9. 11. 09	KH		0	0	sušení dessicantu, výměna o-kroužku kontejneru na dessicant, čipová komora uzavřena v 19 h SEČ
12. 11. 09	KH + PZ	-20	4	4	při příští výměně dessicantu zkusit osát krycí sklíčko čipové komory vysavačem !
13. 11. 09	LK	-20	10	14	předchozí adresář Da91113 přejmenován na Da91112
18. 11. 09	PZ	-20	12	26
19. 11. 09	Ku	-30	17	43
20. 11. 09	Ku	-20	13	56
21. 11. 09	Ku+KH	-25	6	62
22. 11. 09	KH	-15	3	65
25. 11. 09	PZ	-20	12	77
26. 11. 09	MW+KH	-20	15	92
28. 11. 09	KH	-20	4	96
29. 11. 09	KH	-20	1	97
2. 12. 09	PZ	-25	9	106
3. 12. 09	KH	-20	3	109
5. 12. 09	Ku	-5	5	114
7. 12. 09	KH	-20	5	119
13. 12. 09	KH	-25	2	121
15. 12. 09	KH	-30	8	129
18. 12. 09	Ku	-40	5	134
20. 12. 09	Ku	-45	8	142
21. 12. 09	Ku	-40	6	148
22. 12. 09	Ku	-35	7	155
27. 12. 09	Ku	-35	4	159
28. 12. 09	Ku	-35	12	171
4. 1. 10	KH	-30	14	185
7. 1. 10	MW+KH	-30	6	191	kamera demontována
8. 1. 10	KH		0	0	sušení čipové komory od 11 h SEČ
10. 1. 10	KH		0	0	sušení dessicantu, osátí krycího sklíčka čipové komory vysavačem, čipová komora uzavřena v 15 h SEČ
12. 1. 10	Ku	-35	9	9
16. 1. 10	KH	-30	6	15
20. 1. 10	KH	-30	5	20
22. 1. 10	Ku	-35	11	31	samovoľný posun ďalekohľadu v deklinácii s návratom na pôvodné súradnice (snímky tok-18 až tok-20) + tok-31
23. 1. 10	Ku	-40	8	39	samovoľný posun ďalekohľadu v deklinácii s návratom na pôvodné súradnice (snímky tok-16 a tok-17)
24. 1. 10	Ku	-40	9	48
26. 1. 10	KH+Ku	-35	14	62	nedostatečný rozsah korekce modelu v RA; opraveno v pondělí 1.2. 2010 – rozsah zvýšen z 3600“ na 36000“
30. 1. 10	KH	-30	2	64
31. 1. 10	KH	-30	2	66
3. 2. 10	KH	-30	14	80
6. 2. 10	KH	-30	11	91
8. 2. 10	KH	-30	10	101
14. 2. 10	Ku	-30	9	110
16. 2. 10	KH	-30	9	119	samovolný posun dalekohledu v deklinaci (snímek 028)
18. 2. 10	MW+KH	-30	5	124
20. 2. 10	Ku	-30	10	134
21. 2. 10	KH	-30	10	144
22. 2. 10	KH	-30	12	156
24. 2. 10	Ku	-30	3	159
25. 2. 10	KH	-25	5	164
27. 2. 10	KH	-30	9	173
1. 3. 10	KH	-30	14	187
2. 3. 10	KH	-30	13	200
3. 3. 10	PK	-30	4	204
4. 3. 10	MW+KH	-30	10	214
6. 3. 10	Ku	-30	7	221
7. 3. 10	Ku	-35	6	227
8. 3. 10	Ku	-35	20	247	chaos s filtrami
9. 3. 10	KH	-30	12	259
10. 3. 10	KH			259	kamera demontována v 16h SEČ
11. 3. 10	KH			0	sušení čipové komory od 13 h SEČ
12. 3. 10	KH			0	sušení dessicantu, osátí krycího sklíčka čipové komory vysavačem, čipová komora uzavřena v 16 h SEČ
14. 3. 10	KH			0	kamera namontována zpět na dalekohled, vše OK
17. 3. 10	KH	-25	12	12
18. 3. 10	MW+PZ+KH	-25	6	18
19. 3. 10	Ku	-30	17	35
22. 3. 10	KH	-25	9	44
23. 3. 10	KH	-25	11	55
24. 3. 10	PZ+KH	-25	11	66
25. 3. 10	MW	-25	10	76	bez závad
30. 3. 10	KH	-20	3	79
31. 3. 10	Ku	-30	6	85
2. 4. 10	Ku	-30	14	99
3. 4. 10	Ku	-25	12	111
5. 4. 10	Ku	-25	12	123
6. 4. 10	KH	-25	12	135
7. 4. 10	PZ	-25	9	144
8. 4. 10	MW+KH	-25	9	153
16. 4. 10	KH	-25	6	159
17. 4. 10	KH	-25	9	168	sušení čipové komory kamery G2CCD-3200 MFF UK od 12 h SELČ
19. 4. 10	Ku	-25	11	179
20. 4. 10	KH	-20	6	185	sušení dessicantu, osátí krycího sklíčka čipové komory vysavačem, čipová komora uzavřena v 18 h SELČ
				0	Ondřejovská G2CCD-3200 demontována v 10h SELČ a nahrazena kamerou G2CCD-3200 MFF UK. Ondřejovská kamera odeslána na upgrade do Moravských přístrojů
21. 4. 10	PZ	-20	7	7	Na dalekohled nainstalována kamera G2CCD-3200 MFF UK
22. 4. 10	MW	-25	9	16
23. 4. 10	Ku	-25	11	27
24. 4. 10	Ku	-25	11	38
25. 4. 10	KH	-20	9	47
28. 4. 10	PZ	-20	8	55
29. 4. 10	MW	-20	9	64
6. 5. 10	KH	-15	8	72
8. 5. 10	KH	-20	12	84
11. 5. 10	KH	-15	6	6	Na dalekohled nainstalována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3
12. 5. 10	Ku	-15	7	13	U kamery G2CCD-3200 AsU rev. 3 zjištěno několik problémů – obrazy jasných hvězd jsou zdeformované (pravá strana je tmavší, než by měla být), náboj u sat. hvězd nevytéká souměrně, hvězdy s desítkami kADU v centru dělají „stín“(pás s nižší úrovní signálu) směrem doprava od hvězdy
17. 5. 10	KH	-30	2	15	V kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vyměněna deska CPU. „Stará“ deska CPU měla chybné časování čtení čipu v binningu. Testy na stole a na osvětlené kopuli OK.
20. 5. 10	KH	-20	7	22	Proveden test saturace při 1x1 a binningu 2x2. Náboj vytéká souměrně. Pořízeny snímky pro test linearity.
21. 5. 10	Ku	-20	11	33
23. 5. 10	Ku	-20	11	44
24. 5. 10	KH	-15	6	50
25. 5. 10	KH	-20	6	56
27. 5. 10	KH+MW	-15	7	63
4. 6. 10	KH	-20	9	72
5. 6. 10	KH	-20	7	79
6. 6. 10	Ku	-20	10	89
7. 6. 10	KH	-20	7	96
8. 6. 10	KH	-15	5	101
9. 6. 10	PZ	-15	7	108
10. 6. 10	KH+MW	-15	7	115	G2CCD-3200 AsU rev. 3 demontována ve 13h SELČ a nahrazena kamerou G2CCD-3200 MFF UK. Ondřejovská kamera demontována z důvodu zjištěné nelinearity.
11. 6. 10	Ku	-15	9	93	POZOR! Ve sloupci „Od výměny“ začít počítat od 84h, nikoli od 0 !!!!
14. 6. 10	KH	-20	9	102
15. 6. 10	KH	-20	5	107
21. 6. 10	KH	-25	5	112
22. 6. 10	KH	-20	4	116
23. 6. 10	PZ	-20	5	121
24. 6. 10	MW	-20	6	127
25. 6. 10	KH	-20	5	132
26. 6. 10	KH	-20	6	138
27. 6. 10	KH	-20	7	145
28. 6. 10	PZ	-20	6	151
29. 6. 10	KH	-15	7	158
30. 6. 10	MW	-15	6	164
1. 7. 10	PZ	-18	5	169
2. 7. 10	KH	-15	6	175
3. 7. 10	KH	-15	6	181
4. 7. 10	KH	-15	5	186
6. 7. 10	KH	-15	7	193
7. 7. 10	PZ	-15	7	200
8. 7. 10	MW+KH	-15	6	206
9. 7. 10	Ku	-15	7	213
10. 7. 10	Ku	-15	8	221
11. 7. 10	Ku	-15	10	231
12. 7. 10	Ku	-15	9	240
13. 7. 10	MW+KH	-15	7	247
14. 7. 10	MW+KH	-15	8	255
15. 7. 10	MW	-15	2	257
16. 7. 10	KH	-15	7	264
18. 7. 10	Ku+KH	-20	7	271
19. 7. 10	KH	-20	7	278
20. 7. 10	Ku	-20	10	288
21. 7. 10	PZ+KH	-15	7	295
26. 7. 10	KH	-15	4	299
27. 7. 10	KH				Na dalekohled nainstalována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3. Měl by být odstraněn problém s nelinearitou, aktualizován ovladač i firmware kamery (KH). Dessicant a čipová komora vysušeny 24.7.-26.7. 2010, vše proběhlo OK.
27. 7. 10	KH+MW	-20	8	8
28. 7. 10	PZ+KH	-15	6	14
30. 7. 10	Ku	-20	10	24
31. 7. 10	Ku	-20	10	34
3. 8. 10	KH	-15	5	39
4. 8. 10	KH	-15	8	47	4.8.2010 vysušen dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK. Čipová komora se vysoušela 5 dní na vlažných akumulačkách. Vše proběhlo OK.
9. 8. 10	Ku	-20	10	57
10. 8. 10	Ku	-20	7	64
14. 8. 10	Ku	-20	5	69
16. 8. 10	PZ	-15	3	72
18. 8. 10	KH	-15	7	79
19. 8. 10	Ku	-20	10	89
20. 8. 10	Ku	-20	8	97
21. 8. 10	Ku	-20	8	105
22. 8. 10	MW	-20	5	110
24. 8. 10	KH	-15	9	119
25. 8. 10	MW+KH	-20	10	129
27. 8. 10	KH	-15	2	131
28. 8. 10	KH	-15	10	141
31. 8. 10	KH	-15	7	148
1. 9. 10	KH	-15	5	153
2. 9. 10	MW	-20	4	157
4. 9. 10	KH	-20	10	167
5. 9. 10	KH	-20	9	176
6. 9. 10	Ku+KH	-20	13	189
10. 9. 10	Ku	-20	12	201
11. 9. 10	Ku	-20	12	213
12. 9. 10	Ku+KH	-15	12	225
13. 9. 10	KH	-15	6	231
15. 9. 10	PZ+KH	-15	11	242
16. 9. 10	PZ+KH	-20	10	252
17. 9. 10	KH	-20	12	264
18. 9. 10	KH	-20	7	271
19. 9. 10	Ku	-20	12	283
20. 9. 10	KH	-20	11	294
21. 9. 10	Ku	-20	13	307
22. 9. 10	PZ	-20	10	317
23. 9. 10	KH			0	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2.
23. 9. 10	Ku	-20	11	11
24. 9. 10	Ku	-20	3	14
28. 9. 10	KH			0	28.9.2010 vysušen dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3. Čipová komora se vysoušela 5 dní na vlažných akumulačkách. Vše proběhlo OK. Použit stejný dessicant jako v G2CCD-3200 MFF UK rev.2. Vysoušen při +160C po dobu 6 hodin.
29. 9. 10	KH			0	Demontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. a namontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3.
30. 9. 10	KH+MW	-25	8	8
1. 10. 10	Ku	-25	12	20
3. 10. 10	KH	-25	4	24
6. 10. 10	KH	-20	3	27
7. 10. 10	KH+MW	-20	12	39
8. 10. 10	KH	-20	13	52
9. 10. 10	KH	-20	13	65	Umyto primární zrcadlo mýdlovou vodou a opláchnuté 2.8l destilované vody. Dosah se zvýšil o 0.19 +0.02/-0.01 mag
10. 10. 10	KH	-25	14	79
11. 10. 10	Ku	-25	15	94
12. 10. 10	Ku	-25	15	109
13. 10. 10	PZ	-25	13	122
14. 10. 10	MW+KH	-25	6	128
18. 10. 10	KH	-20	10	138
20. 10. 10	KH	-20	7	145
21. 10. 10	MW+KH	-25	10	155
22. 10. 10	KH	-25	6	161
24. 10. 10	MW	-25	3	164
26. 10. 10	MW+PZ	-25	13	177
27. 10. 10	PZ	-25	10	187
28. 10. 10	KH+MW	-25	7	194
29. 10. 10	KH	-25	13	207
30. 10. 10	KH	-25	12	219
31. 10. 10	KH	-25	12	231
2. 11. 10	KH	-15	2	233
3. 11. 10	PZ	-15	3	236
4. 11. 10	KH	-20	4	240
9. 11. 10	Ku	-30	9	249
10. 11. 10	KH	-15	1	250
11. 11. 10	KH+MW	-15	4	254
12. 11. 10	KH			0	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2.
13. 11. 10	KH	-20	14	28
14. 11. 10	KH+BM	-20	14	42	14.11.2010 vysušen dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3. Čipová komora se vysoušela 55 h na vlažných akumulačkách. Vše proběhlo OK. Dessicant vysoušen při +160C po dobu 5 hodin.
16. 11. 10	KH			0	Demontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. a namontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3.
18. 11. 10	KH	-25	7	7
20. 11. 10	KH+BM	-20	4	11
25. 11. 10	KH	-25	4	15
27. 11. 10	KH	-30	13	28
2. 12. 10	Ku	-30	11	39
3. 12. 10	KH	-30	14	53
4. 12. 10	KH	-30	14	67
9. 12. 10	MW	-30	3	70	Nejprve nesla kamera vubec pripojit, pak vytuhla epona. Vypnuto na tvrdo.
10. 12. 10	KH	-30	2	72	Včera vytuhlo VNC. Updatovano dnes na verzi 1.0.9.5
13. 12. 10	KH	-30	12	84
15. 12. 10	KH	-30	5	89
16. 12. 10	KH	-30	8	97
18. 12. 10	KH	-30	14	111
22. 12. 10	Ku	-20	8	119
30. 12. 10	KH	-30	10	129
3. 1. 11	KH+BM	-30	16	145
4. 1. 11	KH+BM	-30	10	155
5. 1. 11	KH+MW	-30	14	169	U pravého okraje se dnes objevil výrazný tmavý velký stín prachového zrna na R filtru. Minulou noc tam ještě nebyl.
8. 1. 11	KH	-25	9	178	Nešlo připojit kameru, zjistilo se, že je vadný pasivní USB kabel u kamery. Nahrazen náhradním USB kabelem. Stín prachového zrna na R filtru zmizel.
9. 1. 11	KH	-25	6	184
14. 1. 11	KH	-25	3	187
15. 1. 11	KH	-25	3	190
16. 1. 11	Ku	-20	16	206
17. 1. 11	KH	-25	12	218
18. 1. 11	KH	-20	5	223	Vyměněn poškozený pasivní USB kabel za nový. Problémy se spojením s kamerou opět trvají. Z neznámého důvodu zřejmě došlo k přepsání EEPROM kamery, takže je špatný gain a kamera reaguje opožděně na povel začátku a konce expozice.
19. 1. 11	KH+MW	-20	10	233
20. 1. 11	KH	-20	4	237	Naprogramována EEPROM kamery, teď se kamera chová korektně včetně hodnot gainu a odezvy na povely začátku a konce expozice. POZOR! Mírně se změnil offset biasu, takže nelze používat starší darkframy.
22. 1. 11	Ku	-25	10	247
24. 1. 11	KH	-25	2	249
25. 1. 11	KH	-25	2	251
26. 1. 11	KH	-20	6	257
28. 1. 11	Ku+KH	-25	16	273
29. 1. 11	KH+BM	-30	12	285
30. 1. 11	KH	-30	14	299
31. 1. 11	KH+BM	-30	10	309
2. 2. 11	PZ	-30	7	316
3. 2. 11	MW	-30	4	320
5. 2. 11	Ku	-25	5	325
6. 2. 11	Ku	-25	15	340
7. 2. 11	Ku	-25	14	354
8. 2. 11	Ku	-25	15	369
9. 2. 11	Ku	-30	15	384
10. 2. 11	KH	-15	6	390
12. 2. 11	KH	-15	3	393
14. 2. 11	KH			0	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2.
15. 2. 11	PZ	-30	3	45	Komora otevřena v 18h 14.2.2011, dessicant vysoušen při +160C po dobu 4.5 hodin. Komora uzavřena v 15h 17.2.2011
17. 2. 11	KH				V kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vyměněna deska CPU. „Stará“ deska CPU neuměla korektně regulovat teplotu pod cca -30C. Vysavačem vysán prach z kamery, filtrů a krycího skla čipové komory.
					V kameře byla mrtvá „jepice“. Testy na stole a na osvětlené kopuli OK.
19. 2. 11	KH				Na dalekohled nainstalována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3, sundána kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2.
20. 2. 11	KH	-30	10	10	V 11h 20.2.2011 otevřena komora G2CCD-3200 MFF UK rev. 2, kamera ponechána na vlažných akumulačkách.
21. 2. 11	KH	-35	14	24
22. 2. 11	Ku	-35	12	36
23. 2. 11	KH				Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 vysoušen při +160C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena v 15h 23.2.2011
23. 2. 11	PZ+KH	-35	13	49
24. 2. 11	MW+KH	-35		49
25. 2. 11	Ku+KH	-35	16	65
26. 2. 11	Ku	-35	12	77
27. 2. 11	KH	-25	4	81
28. 2. 11	KH	-25	13	94
1. 3. 11	PZ	-30	13	107
2. 3. 11	MW+KH	-30	8	115
3. 3. 11	MW	-30	8	123
4. 3. 11	BM+KH	-25	14	137
5. 3. 11	BM+KH	-25	13	150
6. 3. 11	KH	-30	15	165
7. 3. 11	Ku	-35	14	179
8. 3. 11	Ku	-30	14	193
9. 3. 11	KH	-25	6	199
10. 3. 11	KH+MW	-25	3	202
11. 3. 11	Ku	-30	8	210
12. 3. 11	KH	-25	2	212
14. 3. 11	Ku	-25	14	226
15. 3. 11	KH	-25	12	238
19. 3. 11	MW	-25	10	248
21. 3. 11	KH	-25	11	259
22. 3. 11	KH	-25	12	271
23. 3. 11	PZ	-25	11	282
24. 3. 11	KH	-25	12	294
26. 3. 11	KH	-25	5	299
27. 3. 11	BM	-25	12	311
28. 3. 11	KH	-25	12	323
29. 3. 11	Ku	-25	12	335
30. 3. 11	PZ	-20	3	338
1. 4. 11	Ku	-20	7	345
2. 4. 11	Ku	-20	12	357
3. 4. 11	KH	-15	6	363
4. 4. 11	BM	-20	11	374
8. 4. 11	KH	-20	7	381
9. 4. 11	KH	-25	11	392
10. 4. 11	KH	-20	11	403
12. 4. 11	KH	-20	7	410
12. 4. 11	BM	-20	9	419
13. 4. 11	KH				Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. V MaximDL pro kameru G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 nastavit G2 filter wheel a poradi filtru BVRIC. Aktualizovan ovladac pro Maxim DL.
				0	Komora otevřena ve 20h 16.6.2011. Pod ventilátorem byla mrtvá „jepice“.
16. 4. 11	Ku	-25	7	7
17. 4. 11	MW	-20	5	12
18. 4. 11	KH+JV	-25	10	22
19. 4. 11	KH			0	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +160C po dobu 8 hodin. Komora uzavřena v 10h 19.4.2011. Vše OK.
19. 4. 11	PZ	-20	9	9
20. 4. 11	KH	-20	10	19
21. 4. 11	MW	-20	8	27
22. 4. 11	KH	-20	9	36
23. 4. 11	KH	-20	8	44
24. 4. 11	Ku	-20	10	54
26. 4. 11	KH	-15	5	59
29. 4. 11	Ku	-20	9	68
30. 4. 11	KH	-15	4	72
1. 5. 11	KH	-20	9	81
2. 5. 11	Ku	-20	5	86
3. 5. 11	KH	-20	9	95
4. 5. 11	PZ	-20	8	103
5. 5. 11	PZ	-20	8	111
6. 5. 11	Ku	-20	10	121
7. 5. 11	KH	-20	9	130
8. 5. 11	Ku	-20	10	140
9. 5. 11	KH	-20	9	149
10. 5. 11	PZ	-20	10	159
11. 5. 11	Ku	-15	11	170
12. 5. 11	MW	-15	2	172
13. 5. 11	Ku	-20	10	180
15. 5. 11	BM	-15	10	190
16. 5. 11	BM	-15	4	194
18. 5. 11	PZ	-15	7	201
19. 5. 11	MW	-15	4	205
20. 5. 11	KH	-15	4	209
21. 5. 11	KH	-20	8	217
22. 5. 11	KH	-15	4	221
23. 5. 11	KH	-20	7	228
24. 5. 11	Ku	-15	10	238
25. 5. 11	PZ	-20	8	246
28. 5. 11	KH	-20	7	253
29. 5. 11	Ku	-15	10	263
30. 5. 11	KH	-20	9	272
3. 6. 11	KH+JV	-20	8	280
4. 6. 11	KH	-15	6	286
5. 6. 11	KH+JV	-15	7	293
9. 6. 11	MW	-15	6	299
10. 6. 11	Ku	-15	4	303
12. 6. 11	Ku	-15	9	312
14. 6. 11	BM	-10	3	315
15. 6. 11	KH				Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. V MaximDL pro kameru G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 nastavit G2 filter wheel a poradi filtru BVRIC.
				0	Komora otevřena ve 20h 15.6.2011. Pod ventilátorem byla opět mrtvá „jepice“.
15. 6. 11	PZ	-10	3	3
17. 6. 11	KH	-15	3	6
18. 6. 11	KH		0	6	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +160C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena ve 23h 18.6.2011. Vše OK.
19. 6. 11	KH		2	2	Na dalekohled nainstalována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3, sundána kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2.
21. 6. 11	Ku	-15	4	6
23. 6. 11	KH	-15	2	8
24. 6. 11	KH+JV	-15	7	15
26. 6. 11	Ku+JV	-15	7	22
27. 6. 11	Ku+JV+KH	-15	8	30
29. 6. 11	KH	-15	7	37
5. 7. 11	KH+JV	-15	8	45
6. 7. 11	Ku+JV	-15	8	53
8. 7. 11	KH	-20	5	58
9. 7. 11	KH	-15	3	61
11. 7. 11	KH+JV	-15	7	68
12. 7. 11	KH	-15	2	70
15. 7. 11	KH	-20	5	75
16. 7. 11	KH	-15	7	82
22. 7. 11	KH	-20	7	89
27. 7. 11	KH+JV	-15	8	97
28. 7. 11	MW	-15	3	100
1. 8. 11	Ku	-15	6	106
2. 8. 11	Ku	-15	11	117
3. 8. 11	MW	-15	2	119
4. 8. 11	KH	-15	5	124
9. 8. 11	MW+Ostrava	-20	3	127
10. 8. 11	MW+Ostrava	-20	6	133
11. 8. 11	Ku	-15	7	140
16. 8. 11	KH	-15	7	147
17. 8. 11	KH	-15	7	154
18. 8. 11	KH	-15	9	163
19. 8. 11	KH	-15	8	171
20. 8. 11	KH	-15	10	181
21. 8. 11	KH	-15	10	191
22. 8. 11	KH	-15	10	201
23. 8. 11	KH	-15	10	211
24. 8. 11	MW	-10	4	215
25. 8. 11	MW	-15	7	222
26. 8. 11	MW	-15	8	230
28. 8. 11	KH	-15	10	240
29. 8. 11	KH	-15	8	248
30. 8. 11	Ku	-20	10	258
31. 8. 11	MW+Ku	-15	10	268
1. 9. 11	Ku	-15	12	280
2. 9. 11	Ku	-15	11	291
3. 9. 11	KH	-15	10	301
4. 9. 11	KH	-15	7	308
6. 9. 11	Ku	-15	8	316
9. 9. 11	KH	-15	4	320
10. 9. 11	KH+MW	-15	11	331
11. 9. 11	KH	-15	4	4	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. V MaximDL pro kameru G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 nastavit G2 filter wheel a poradi filtru BVRIC. Komora otevřena ve 14h 11.9.2011.
12. 9. 11	KH	-15	12	16	Kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 kompletně rozebrána a vyčištěna osátím (+ otíráním štětečkem) v laminárním boxu.
13. 9. 11	PZ	-15	6	22
14. 9. 11	KH+PK	-15	12	34	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +160C po dobu 5.5 hodin. Komora uzavřena v 18h 14.9.2011. Vše OK. Na kameru nainstalován filtr před ventilátor.
15. 9. 11	KH			0	Na dalekohled nainstalována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3, sundána kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. Testy OK, vycisteni perfektni.
15. 9. 11	MW+KH	-20	8	8
16. 9. 11	Ku+JV	-15	7	15
17. 9. 11	Ku	-15	6	21
21. 9. 11	PZ+KH	-15	8	29
23. 9. 11	KH	-20	12	41
24. 9. 11	KH	-20	12	53
25. 9. 11	KH	-20	12	65
26. 9. 11	KH	-20	12	77
27. 9. 11	PZ	-15	11	88
28. 9. 11	KH+MW	-20	12	100
29. 9. 11	Ku	-15	12	112
30. 9. 11	Ku	-20	14	126
1. 10. 11	Ku+JV	-15	14	140
2. 10. 11	Ku	-15	15	155
3. 10. 11	KH	-15	12	167
4. 10. 11	KH	-15	12	179
6. 10. 11	MW	-15	4	183
9. 10. 11	MW	-20	3	186
13. 10. 11	Ku	-25	13	199
14. 10. 11	MW	-25	8	207
15. 10. 11	MW	-25	12	219
16. 10. 11	Ku	-25	15	234
17. 10. 11	Ku	-25	13	247
20. 10. 11	MW	-25	4	251	Ztráta spojení s eponou
21. 10. 11	Ku	-25	14	265
22. 10. 11	KH	-25	13	278
23. 10. 11	KH	-15	2	280
30. 10. 11	KH	-20	10	290
31. 10. 11	KH	-20	12	302
1. 11. 11	Ku	-20	10	312
5. 11. 11	KH	-15	13	325
6. 11. 11	KH+MW	-20	13	338
7. 11. 11	PZ	-20	9	347
10. 11. 11	KH			0	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. V MaximDL pro kameru G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 nastavit G2 filter wheel a poradi filtru BVRIC. Komora otevřena v 11h 10.11.2011.
10. 11. 11	MW	-25	9	9
11. 11. 11	Ku	-30	14	23
12. 11. 11	Ku	-30	14	37
13. 11. 11	KH	-30	14	51	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +160C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena v 1h 14.11.2011. Vše OK.
13. 11. 11	KH				Na dalekohled nainstalována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3, sundána kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. Testy OK.
14. 11. 11	KH+PZ	-25	14	14
15. 11. 11	Ku	-30	7	21
16. 11. 11	KH	-20	3	24
19. 11. 11	KH+JV	-25	12	36
20. 11. 11	MW	-20	4	40
21. 11. 11	KH	-15	2	42
22. 11. 11	Ku+KH	-25	10	52
26. 11. 11	Ku	-20	6	58
27. 11. 11	Ku	-25	12	70
28. 11. 11	PZ+KH	-25	13	83
29. 11. 11	KH	-20	3	86
1. 12. 11	MW+KH	-20	6	92
2. 12. 11	KH	-20	2	94
5. 12. 11	PZ+KH	-20	6	100
8. 12. 11	KH+MW	-20	6	106
9. 12. 11	JV+KH	-20	10	116
10. 12. 11	Ku+KH	-25	16	132
11. 12. 11	KH	-25	5	137
12. 12. 11	PZ+KH	-20	8	145
13. 12. 11	MW	-25	3	148
14. 12. 11	Ku	-25	11	159
15. 12. 11	KH	-25	9	168
17. 12. 11	KH	-20	3	171
18. 12. 11	KH	-20	6	177
19. 12. 11	PZ	-25	9	186
20. 12. 11	KH	-25	2	188
28. 12. 11	JV	-20	8	196
29. 12. 11	KH	-15	2	198
30. 12. 11	Ku	-25	10	208
4. 1. 12	KH	-15	5	213
5. 1. 12	MW	-25	4	217
6. 1. 12	MW	-25	4	221
10. 1. 12	KH	-20	3	224
11. 1. 12	MW	-25	4	228
12. 1. 12	MW	-25	4	232
14. 1. 12	KH	-25	7	239
15. 1. 12	PZ	-25	6	245
17. 1. 12	KH	-20	5	250	Ztráta komunikace s automatem štěrbiny (Wi-Fi), nepomohlo ani opakované shození a natažení jističů v rozvaděči štěrbiny kopule. Kopule otevřena a zavřena manuálně „kolem“.
18. 1. 12	PZ	-25	8	258	Dojde-li k tomu znovu, neshazovat jistice, ale otevrit a zavrit sterbinu manualne „kolem“ a další den zavolat do Projectsoftu, aby se podivali do logu! Jakmile se shodi jistice, log se smaze!!!
20. 1. 12	Ku	-25	10	268
23. 1. 12	KH	-20	3	271
25. 1. 12	KH	-25	12	283
26. 1. 12	KH	-25	15	298
27. 1. 12	JV	-30	9	307
28. 1. 12	JV	-25	6	313
29. 1. 12	JV+KH	-30	16	329
30. 1. 12	PZ	-30	13	342
31. 1. 12	Ku	-30	15	357
1. 2. 12	Ku	-30	16	373
2. 2. 12	MW+KH	-30	14	387
3. 2. 12	KH	-30	14	401
4. 2. 12	KH			0	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. V MaximDL pro kameru G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 nastavit G2 filter wheel a poradi filtru BVRIC. Komora otevřena v 17h 4.2.2012.
4. 2. 12	Ostrava+KH	-30	12	12
5. 2. 12	Ostrava+KH	-30	14	26
7. 2. 12	Ostrava	-30	1	27	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +130C - +160C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena v 16h 7.2.2012. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 20%
7. 2. 12	KH			0	Filtr před ventilátorem je již lehce „našedlý“, při příštím sušení dessicantu bude vyměněn za nový.
8. 2. 12	PZ+KH	-30	10	10	Na dalekohled nainstalována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3, sundána kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. Testy OK. Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 otevřena v 16h 8.2.2012.
10. 2. 12	KH	-30	15	25	Pořízeny nové flaty pro všech 5 filtrů.
11. 2. 12	KH	-35	14	39	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 vysoušen při +130C - +160C po dobu 10 hodin. Komora uzavřena ve 14h 10.2.2012. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3 dny na vlažných akumulačkách (35C) při RV v místnosti 20%
12. 2. 12	KH	-35	10	49
16. 2. 12	MW	-30	4	53
18. 2. 12	KH	-25	3	56
19. 2. 12	Ku	-25	12	68
20. 2. 12	JV+KH	-30	14	82
22. 2. 12	KH	-25	10	92
24. 2. 12	KH	-15	3	95
25. 2. 12	KH	-25	3	98
26. 2. 12	KH	-25	13	111
1. 3. 12	MW	-20	5	116
2. 3. 12	JV+KH	-20	13	129
3. 3. 12	JV+KH	-20	12	141
4. 3. 12	KH	-25	13	154
5. 3. 12	KH	-25	12	166
6. 3. 12	KH	-25	12	178
7. 3. 12	PZ	-25	2	180
9. 3. 12	MW	-20	10	190
15. 3. 12	MW	-20	11	201
16. 3. 12	KH+JV	-20	12	213
17. 3. 12	JV	-20	13	226
18. 3. 12	JV	-20	8	234
19. 3. 12	PZ	-20	12	246
20. 3. 12	Ku	-25	15	261
21. 3. 12	KH	-20	13	274
22. 3. 12	MW	-20	10	284
23. 3. 12	MW+KH	-15	11	295
24. 3. 12	KH	-20	12	307
25. 3. 12	KH	-20	12	319
26. 3. 12	PZ	-20	11	330
27. 3. 12	Ku	-20	14	344
28. 3. 12	Ku	-20	10	354
1. 4. 12	KH			0	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. V MaximDL pro kameru G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 nastavit G2 filter wheel a poradi filtru BVRIC. Komora otevřena v 16h 1.4.2012.
1. 4. 12	KH+MW	-25	9	9	Vyměněn filtr vzduchu před ventilátorem kamery.
4. 4. 12	KH	-20	3	12	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +130C - +160C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena v 1h 5.4.2012. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 35%
5. 4. 12	KH			0	Na dalekohled nainstalována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3, sundána kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. Testy OK.
7. 4. 12	MW	-20	3	3
8. 4. 12	MW	-25	9	12
10. 4. 12	KH	-20	8	20
12. 4. 12	MW+KH	-20	6	26
13. 4. 12	Ku	-20	5	31
17. 4. 12	Ku	-20	12	43
18. 4. 12	KH	-20	6	49
19. 4. 12	KH+MW	-20	10	59
21. 4. 12	JV	-20	9	68
22. 4. 12	JV	-20	11	79
23. 4. 12	PZ	-20	8	87
25. 4. 12	KH	-20	9	96
26. 4. 12	Ku	-20	7	103
27. 4. 12	Ku	-15	10	113
28. 4. 12	MW	-10	9	122
29. 4. 12	KH	-15	10	132
30. 4. 12	PZ	-15	8	140
1. 5. 12	KH	-15	9	149
3. 5. 12	KH	-15	2	151
4. 5. 12	JV+KH	-20	9	160
5. 5. 12	JV	-15	5	165
7. 5. 12	MW	-10	8	173
8. 5. 12	KH	-20	8	181
9. 5. 12	Ku	-15	9	190
10. 5. 12	KH	-15	8	198
11. 5. 12	Ku	-15	5	203
12. 5. 12	Ku	-25	10	213
13. 5. 12	Ku	-25	3	216
16. 5. 12	Ku	-25	8	224
17. 5. 12	PZ	-20	8	232
18. 5. 12	JV	-20	7	239
19. 5. 12	JV	-20	8	247
20. 5. 12	JV	-15	7	254
21. 5. 12	PZ	-15	5	259
22. 5. 12	Ku	-15	7	266
23. 5. 12	PZ	-15	8	274
24. 5. 12	MW	-15	7	281
25. 5. 12	MW	-15	7	288
26. 5. 12	Ku	-20	8	296
27. 5. 12	Ku	-15	4	300
28. 5. 12	PZ	-15	8	308
29. 5. 12	MW	-15	7	315
2. 6. 12	JV	-20	8	323
4. 6. 12	JV	-15	6	329
5. 6. 12	KH	-10	2	331
7. 6. 12	MW	-15	3	334
11. 6. 12	PZ	-15	7	341
14. 6. 12	KH	-15	6	347
15. 6. 12	Ku	-15	7	354
16. 6. 12	Ku	-10	10	364
17. 6. 12	Ku	-10	7	371
18. 6. 12	Ku	-10	9	380
19. 6. 12	KH	-10	6	386
21. 6. 12	MW	-10	5	391
22. 6. 12	KH	-15	7	398
23. 6. 12	KH	-15	6	404
24. 6. 12	KH			0	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. V MaximDL pro kameru G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 nastavit G2 filter wheel a poradi filtru BVRIC. Komora otevřena v 17h 24.6.2012.
25. 6. 12	KH	-15	6	6
26. 6. 12	KH	-15	7	13	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +130C - +160C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena v 17h 27.6.2012. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 50%
28. 6. 12	KH			0	Na dalekohled nainstalována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3, sundána kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. Testy OK.
28. 6. 12	MW	-15	4	4
29. 6. 12	KH	-10	7	11
30. 6. 12	KH	-10	6	17
4. 7. 12	MW+KH	-10	7	24
6. 7. 12	MW?	-10	7	31
7. 7. 12	Ku	-10	8	39
8. 7. 12	Ku	-10	8	47
9. 7. 12	Ku	-10	6	53
10. 7. 12	Ku	-10	6	59
11. 7. 12	Ku	-10	7	66
12. 7. 12	Ku	-20	8	74
14. 7. 12	Ku	-15	5	79
15. 7. 12	KH	-10	5	84
18. 7. 12	KH	-15	6	90
19. 7. 12	KH	-15	3	93
22. 7. 12	JV	-15	8	101
23. 7. 12	KH	-15	8	109
24. 7. 12	KH	-15	7	116
25. 7. 12	PZ	-10	5	121
26. 7. 12	MW+HKuc	-10	9	130
27. 7. 12	HKuc+KH	-10	8	138
29. 7. 12	HKuc	-10	7	145
30. 7. 12	HKuc+KH	-10	8	153
31. 7. 12	KH	-15	6	159
1. 8. 12	KH	-15	9	168
3. 8. 12	JV	-15	6	174
4. 8. 12	JV	-15	5	179
5. 8. 12	JV	-15	6	185
7. 8. 12	Ku	-15	8	193
8. 8. 12	Ku	-15	9	202
11. 8. 12	Ku	-15	8	210
12. 8. 12	Ku	-15	9	219
13. 8. 12	Ku	-15	11	230
14. 8. 12	Ku	-15	10	240
15. 8. 12	Ku	-15	10	250
17. 8. 12	JV	-15	11	261
18. 8. 12	JV+KH	-15	10	271
19. 8. 12	KH+JV	-10	11	282
20. 8. 12	KH	-10	6	288
21. 8. 12	KH	-10	6	294
22. 8. 12	KH			0	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. V MaximDL pro kameru G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 nastavit G2 filter wheel a poradi filtru BVRIC. Komora otevřena v 15h 22.8.2012.
22. 8. 12	KHKuc	-10	11	11
23. 8. 12	KHKuc	-10	11	22
26. 8. 12	PZ	-15	5	27
26. 8. 12	KH			0	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +130C - +160C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena v 19h 26.8.2012. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 4 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 59%
27. 8. 12	KH	-15	10	10	Na dalekohled nainstalována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3, sundána kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. Testy OK. V 11h 27.8.2012 otevřena komora G2CCD-3200 MFF UK rev. 2, kamera ponechána na vlažných akumulačkách.
29. 8. 12	KH	-15	11	21	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 vysoušen při +130C - +160C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena v 15h 30.8.2012. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 56%
3. 9. 12	MW	-15	6	27
4. 9. 12	PZ	-15	10	37	29.8. 2012 umyto primární zrcadlo roztokem vody a přípravku na mytí nádobí „Harmony“ a opláchnuté 8l vlažné vody a poté 4.5l destilované vody. Dosah se zvýšil o 0.26 +/- 0.02 mag
6. 9. 12	PK+KH	-20	12	49
7. 9. 12	JV	-15	6	55
8. 9. 12	JV	-15	12	67
9. 9. 12	JV	-15	12	79
10. 9. 12	KH	-15	11	90
13. 9. 12	MW	-20	9	99
14. 9. 12	Ku	-20	10	109
16. 9. 12	Ku	-20	14	123
17. 9. 12	KH	-15	11	134
18. 9. 12	KH	-15	5	139
19. 9. 12	MW	-20	8	147
20. 9. 12	MW	-15	4	151
21. 9. 12	PZ	-20	6	157
22. 9. 12	PZ	-20	11	168
23. 9. 12	Ku	-20	10	178
24. 9. 12	KH	-15	5	183
25. 9. 12	MW	-15	5	188
28. 9. 12	JV	-20	7	195
29. 9. 12	JV	-10	4	199
30. 9. 12	JV	-15	10	209
2. 10. 12	PZ	-20	12	221
3. 10. 12	Ku	-15	8	229
4. 10. 12	Ku	-15	11	240
5. 10. 12	JV	-15	12	252
8. 10. 12	Ku	-20	12	264
9. 10. 12	Ku	-20	14	278
10. 10. 12	Ku	-20	14	292
11. 10. 12	Ku	-25	12	304
12. 10. 12	Ku	-20	12	316
13. 10. 12	Ku	-20	12	328
14. 10. 12	Ku	-20	12	340
16. 10. 12	Ku	-20	12	352
17. 10. 12	Ku	-20	7	359
19. 10. 12	JV	-15	12	371
25. 10. 12	KH			0	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. V MaximDL pro kameru G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 nastavit G2 filter wheel a poradi filtru BVRIC. Komora otevřena v 19h 25.10.2012.
28. 10. 12	KH	-20	5	5
29. 10. 12	JV	-20	7	12
29. 10. 12	KH		0	12	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +130C - +160C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena ve 21h 29.10.2012. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 4 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 45%
31. 10. 12	KH+JV	-20	5	17
1. 11. 12	KH			0	Na dalekohled nainstalována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3, sundána kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. Testy OK.
2. 11. 12	KH	-20	6	6
3. 11. 12	KH+MW	-20	6	12
5. 11. 12	KH	-20	4	16
6. 11. 12	Ku	-25	6	22
9. 11. 12	JV	-20	16	38
13. 11. 12	KH	-20	16	54
14. 11. 12	PZ	-25	16	70
19. 11. 12	KH+JV	-20	7	77
20. 11. 12	KH+Ku	-20	15	92
24. 11. 12	MW	-25	6	98
25. 11. 12	JV	-25	11	109
26. 11. 12	LK	0	1	110
30. 11. 12	LK	-20	5	115
1. 12. 12	JV	-25	8	123
3. 12. 12	KH	-20	5	128
4. 12. 12	JV	-15	3	131
5. 12. 12	KH+JV	-20	8	139
6. 12. 12	Ku	-30	12	151
7. 12. 12	Ku	-30	16	167
8. 12. 12	KH	-30	16	183
12. 12. 12	JV	-30	9	192
13. 12. 12	KH+PZ+MW	-30	7	199
14. 12. 12	KH+PZ	-30	6	205
19. 12. 12	Ku	-20	5	210
25. 12. 12	KH	-15	2	212
26. 12. 12	KH	-15	2	214
28. 12. 12	KH+MW+JV	-20	14	228
29. 12. 12	KH+JV+MW	-25	11	239
30. 12. 12	MW	-25	7	246
2. 1. 13	PZ	-20	2	248
11. 1. 13	KH	-25	5	253
12. 1. 13	KH+LK	-25	9	262
14. 1. 12	KH	-20	4	266
25. 1. 13	KH	-30	13	279
28. 1. 13	KH	-20	5	284
30. 1. 13	HKuc	-20	7	291
31. 1. 13	HKuc	-20	11	302
2. 2. 13	HKuc	-20	12	314
6. 2. 13	KH+JV	-25	11	325
7. 2. 13	KH+JV	-25	7	332
8. 2. 13	KH+JV	-25	8	340
10. 2. 13	KH+JV	-25	9	349
20. 2. 13	KH			0	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. V MaximDL pro kameru G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 nastavit G2 filter wheel a poradi filtru BVRIC. Komora otevřena v 18h 20.2.2013.
21. 2. 13	HKuc	-30	11	11
25. 2. 13	KH			0	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena v 19h 25.2.2013. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 5 dnů na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 35%
26. 2. 13	KH			0	Na dalekohled nainstalována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3, sundána kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. Testy OK.
1. 3. 13	JV	-20	11	11
2. 3. 13	KH+JV	-25	13	24
3. 3. 13	JV	-25	6	30
4. 3. 13	KH+JV	-25	14	44
5. 3. 13	JV	-25	14	58
6. 3. 13	KH	-25	6	64
10. 3. 13	KH	-15	6	70
14. 3. 13	MW	-25	7	77
15. 3. 13	HKuc+KH	-30	12	89
16. 3. 13	HKuc+KH	-30	13	102
17. 3. 13	HKuc	-30	9	111
19. 3. 13	HKuc+KH	-25	11	122
21. 3. 13	JV	-15	6	128
23. 3. 13	JV+KH	-30	11	139
24. 3. 13	KH+JV	-30	5	144
29. 3. 13	JV	-25	3	147
1. 4. 13	JV	-30	7	154
2. 4. 13	JV	-15	3	157
7. 4. 13	KH	-25	10	167
9. 4. 13	Ku	-20	4	171
10. 4. 13	PZ	-20	8	179
11. 4. 13	JV	-20	4	183
12. 4. 13	HKuc	-15	9	192
13. 4. 13	HKuc	-15	10	202
14. 4. 13	HKuc	-15	10	212
15. 4. 13	JV	-20	9	221
16. 4. 13	MW	-20	3	224
17. 4. 13	PZ	-20	10	234
18. 4. 13	JV	-15	5	239
21. 4. 13	KH+JV	-15	9	248
22. 4. 13	HKuc	-10	9	257
23. 4. 13	HKuc	-10	9	266
24. 4. 13	HKuc	-20	9	275
25. 4. 13	HKuc	-20	10	285
3. 5. 13	HKuc	-20	8	293
4. 5. 13	HKuc	-20	10	303
5. 5. 13	HKuc	-20	10	313
8. 5. 13	JV	-15	10	323
12. 5. 13	KH	-20	7	330
13. 5. 13	KH	-20	6	336
14. 5. 13	Ku	-20	10	346
15. 5. 13	KH	-20	8	354
16. 5. 13	Ku	-15	6	360
18. 5. 13	KH	-20	9	369
19. 5. 13	KH	-15	5	374
20. 5. 13	KH	-20	7	381
22. 5. 13	KH			0	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. V MaximDL pro kameru G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 nastavit G2 filter wheel a poradi filtru BVRIC. Komora otevřena v 17h 22.5.2013.
23. 5. 13	PZ	-15	6	6
25. 5. 13	HKuc	-25	8	14
27. 5. 13	HKuc	-30	8	22
28. 5. 13	HKuc	-25	8	30
29. 5. 13	KH		0		Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena v 17h 29.5.2013. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 7 dnů na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 43%.
30. 5. 13	KH		0		Na dalekohled nainstalována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3, sundána kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. Testy OK. Ve 14h 30.5.2013 otevřena komora G2CCD-3200 MFF UK rev. 2, kamera ponechána na vlažných akumulačkách.
31. 5. 13	Ku	-15	7	7	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 vysoušen při +130C - +160C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena v 16h 2.6.2013. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 42%.
6. 6. 13	PZ	-10	8	15
7. 6. 13	KH	-15	7	22
8. 6. 13	KH	-15	7	29
11. 6. 13	PZ	-10	7	36
12. 6. 13	JV	-15	7	43
13. 6. 13	JV	-10	6	49
14. 6. 13	KH	-15	6	55
15. 6. 13	KH	-15	5	60
16. 6. 13	HKuc	-10	7	67
17. 6. 13	HKuc	-15	7	74
18. 6. 13	HKuc	-10	8	82
19. 6. 13	HKuc	-10	8	90
20. 6. 13	PZ	-5	5	95
21. 6. 13	JV	-5	3	98
22. 6. 13	JV	-5	3	101
26. 6. 13	HKuc	-25	3	104
27. 6. 13	HKuc	-25	7	111
28. 6. 13	KH	-20	7	118
30. 6. 13	Ku	-15	9	127
1. 7. 13	Ku	-15	8	135
2. 7. 13	KH	-15	7	142
4. 7. 13	JV	-10	8	150
5. 7. 13	JV	-5	1	151
6. 7. 13	Ku	-15	9	160
7. 7. 13	Ku	-15	10	170
8. 7. 13	JV	-15	8	178
9. 7. 13	JV	-10	9	187
10. 7. 13	Ku	-15	5	192
12. 7. 13	KH	-20	8	200
13. 7. 13	KH	-15	7	207
15. 7. 13	Ku	-15	9	216
16. 7. 13	Ku	-15	10	226
17. 7. 13	PZ	-10	9	235
18. 7. 13	KH	-15	8	243
19. 7. 13	HKuc	-15	8	251
20. 7. 13	HKuc	-15	8	259
21. 7. 13	HKuc	-15	8	267
22. 7. 13	Hkuc	-15	9	276
23. 7. 13	Hkuc	-15	8	284
25. 7. 13	MW+HKuc	-15	9	293
26. 7. 13	Hkuc	-15	10	303
27. 7. 13	Hkuc	-10	9	312
28. 7. 13	Hkuc	-10	8	320
30. 7. 13	Ku	-15	6	326
31. 7. 13	MW	-10	5	331
1. 8. 13	PZ	-10	9	340
2. 8. 13	KH	-10	9	349
3. 8. 13	KH	-10	6	355
5. 8. 13	JV	-10	9	364
8. 8. 13	JV	-5	3	367
10. 8. 13	Ku	-10	9	376
11. 8. 13	JV	-10	10	386
12. 8. 13	Ku	-10	10	396
13. 8. 13	JV	-10	7	403
14. 8. 13	JV	-15	10	413
15. 8. 13	MW+JV	-15	9	422
16. 8. 13	Hkuc	-15	11	433
17. 8. 13	KH		0		Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. V MaximDL pro kameru G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 nastavit G2 filter wheel a poradi filtru BVRIC. Komora otevřena v 11h 17.8.2013.
17. 8. 13	Hkuc	-15	11	11
20. 8. 13	Hkuc	-20	11	22
20. 8. 13	KH			0	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena v 16h 20.8.2013. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 52%.
21. 8. 13	Hkuc	-20	11	11
21. 8. 13	Hkuc	-20	10	21
23. 8. 13	PZ	-10	5	26
24. 8. 13	MW	-15	7	33
28. 8. 13	MW	-15	7	40
29. 8. 13	PZ	-15	10	50
30. 8. 13	JV	-15	6	56
1. 9. 13	JV	-15	4	60
4. 9. 13	KH+MW	-15	11	71
5. 9. 13	PZ	-10	10	81
6. 9. 13	KH	-15	11	92
7. 9. 13	KH	-15	11	103
9. 9. 13	Ku	-15	10	113
14. 9. 13	Ku	-10	2	115
17. 9. 13	Hkuc	-20	12	127
19. 9. 13	Hkuc	-20	2	129
20. 9. 13	Hkuc	-20	8	137
21. 9. 13	Hkuc	-20	12	149
22. 9. 13	Hkuc	-20	10	159
24. 9. 13	KH				Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 2. V MaximDL pro kameru G2CCD-3200 MFF UK rev. 2 nastavit G2 filter wheel a poradi filtru BVRIC. Komora otevřena v 17h 24.9.2013.
24. 9. 13	KH+HKuc	-15	12	12
25. 9. 13	Hkuc	-15	10	22
25. 9. 13	KH			0	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 7 hodin. Komora uzavřena ve 21h 25.9.2013. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 1 den na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 50%.
26. 9. 13	JV	-15	9	9
27. 9. 13	JV+HKuc	-20	13	22
28. 9. 13	JV	-20	13	35
29. 9. 13	Ku	-20	16	51
30. 9. 13	Ku+KH	-20	13	64
1. 10. 13	JV+KH	-25	12	76
2. 10. 13	KH	-25	13	89
3. 10. 13	Ku+KH	-25	13	102
4. 10. 13	KH	-25	12	114
6. 10. 13	KH+JV	-20	11	125
7. 10. 13	Ku	-20	13	138
8. 10. 13	Ku	-20	13	151
11. 10. 13	JV	-15	3	154
13. 10. 13	Ku	-20	15	169
14. 10. 13	Ku	-20	12	181
16. 10. 2013	HKuc	-20	14	195
17. 10. 2013	HKuc+MW	-20	11	206
18. 10. 2013	HKuc	-20	10	216
19. 10. 13	MW	-20	8	224
20. 10. 13	HKuc	-15	8	232
21. 10. 2013	HKuc	-15	9	241
22. 10. 2013	HKuc	-15	14	255
24. 10. 2013	PZ+HKuc	-15	14	269
25. 10. 2013	HKuc	-15	12	281
26. 10. 2013	HKuc	-15	14	295
27. 10. 2013	HKuc	-15	14	309
28. 10. 13	Ku	-20	6	315
30. 10. 13	Ku	-20	15	330
31. 10. 13	Ku	-20	15	345
1. 11. 13	MW	-15	5	350
2. 11. 13	Ku	-20	5	355
3. 11. 01	Ku	-20	11	366
5. 11. 13	Ku	-20	7	373
7. 11. 13	MW+KH	-15	9	382
9. 11. 13	Ku	-20	8	390
11. 11. 13	KH	-25	6	396
12. 11. 13	JV	-20	15	411
13. 11. 13	KH+JV	-20	11	422
16. 11. 13	JV	-25	15	437
17. 11. 13	KH	-20	4	4	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+. Komora otevřena v 16h 17.11.2013.
22. 11. 13	MW	-20	6	10	Vyměněn filtr vzduchu před ventilátorem kamery G2CCD-3200 AsU rev. 3.
24. 11. 13	HKuc+KH	-25	15	25	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena v 6h 23.11.2013. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 5 dní na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 34%.
25. 11. 13	PZ	-20	5	30
26. 11. 13	KH+HKuc	-25	15	45	Proveden test linearity kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ v plném rozlišení a binningu 2x2. Linearita je lepší než 1% do 50kADU.
27. 11. 13	KH+HKuc	-25	15	60
1. 12. 13	JV	-20	4	4	Na dalekohled vrácena zpět kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3. Na kameru G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ nainstalován držák filtru vzduchu a filtr. Komora otevřena v 16h 28.11.2013.
2. 12. 13	KH+JV	-20	14	18
3. 12. 13	KH+JV	-25	15	33	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +140C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena ve 21h 3.12.2013. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 5 dní na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 34%.
8. 12. 13	KH	-20	2	35
15. 12. 13	HKuc	-30	16	51
16. 12. 13	HKuc	-30	16	67
17. 12. 13	HKuc	-30	16	83
18. 12. 2013	HKuc	-30	14	97
20. 12. 13	JV	-25	8	105
21. 12. 13	KH+JV	-25	13	118
22. 12. 13	Ku	-20	4	122
23. 12. 13	Ku	-20	13	135
24. 12. 13	KH	-15	2	137
25. 12. 2013	HKuc	-25	7	144
26. 12. 2013	HKuc	-15	6	150
27. 12. 2013	HKuc+MW	-25	16	166
28. 12. 2013	MW+HKuc	-25	9	175
29. 12. 2013	MW+HKuc	-25	15	190
30. 12. 13	MW+HKuc	-25	16	206
1. 1. 2014	HKuc	-25	12	218
2. 1. 2014	HKuc	-25	9	227
3. 1. 14	KH+JV	-25	12	239
6. 1. 14	KH+JV	-20	9	248
7. 1. 14	PZ+JV+KH	-20	10	258
8. 1. 14	MW	-20	11	269
9. 1. 14	KH+JV	-20	7	276
10. 1. 14	JV	-25	13	289
11. 1. 14	JV	-20	7	296
12. 1. 2014	HKuc	-30	16	312
13. 1. 14	HKuc	-30	5	5	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+. Komora otevřena v 16h 13.1.2014.
15. 1. 2014	HKuc	-25	12	17	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 7 hodin. Komora uzavřena v 17h 16.1.2014. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 27%. Použit nový dessicant (totožný typ s předešlým) z MII.
17. 1. 2014	HKuc	-20	9	9	Na dalekohled vrácena zpět kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3. - 17.1. 2014
25. 1. 14	KH+HKuc	-30	14	23
27. 1. 14	JV	-25	5	28
31. 1. 2014	HKuc	-25	9	37
1. 2. 2014	HKuc	-25	7	44
3. 2. 14	HKuc+KH	-30	15	59
6. 2. 14	KH+JV	-20	13	72
7. 2. 14	KH+JV	-20	4	76
9. 2. 14	JV	-25	10	86
11. 2. 2014	HKuc	-30	15	101
12. 2. 2014	HKuc	-25	12	113
13. 2. 2014	HKuc	-15	5	118
14. 2. 2014	HKuc	-25	15	133
15. 2. 2014	HKuc	-25	15	148
16. 2. 2014	HKuc	-25	8	156
17. 2. 14	JV	-20	14	170
18. 2. 14	KH+JV	-20	5	175
20. 2. 14	KH+JV	-20	14	189
21. 2. 2014	HKuc	-15	1	190
22. 2. 14	KH+HKuc	-25	14	204
23. 2. 14	KH+HKuc	-25	14	218
24. 2. 2014	KH+HKuc	-20	14	232
25. 2. 14	JV	-20	13	245
27. 2. 14	JV+KH	-20	8	253
28. 2. 14	JV+KH	-20	13	266
1. 3. 14	JV+KH	-20	14	280
2. 3. 14	JV	-20	11	291
4. 3. 2014	HKuc+KH	-20	10	301
5. 3. 14	PZ	-20	2	303
6. 3. 14	KH+JV	-20	6	309
7. 3. 14	KH+JV	-20	10	319
8. 3. 14	KH+JV	-20	12	331
9. 3. 14	JV	-20	13	344
10. 3. 14	KH+JV	-20	12	356
11. 3. 14	PZ	-15	12	368
12. 3. 14	MW+KH	-20	12	12	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+. Komora otevřena v 16h 12.3.2014.
13. 3. 14	PZ	-15	12	24
14. 3. 2014	HKuc	-20	10	34
15. 3. 2014	HKuc	-20	3	37
16. 3. 2014	HKuc	-20	3	40
17. 3. 14					Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 6.5 hodin. Komora uzavřena v 18h 17.3.2014. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 5 dnů na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 30%.
18. 3. 14					Na dalekohled vrácena zpět kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3.
19. 3. 14	JV	-20	9	9
20. 3. 14	JV+KH	-20	12	21
21. 3. 14	JV	-20	13	34
25. 3. 14	HKuc	-20	12	46	Komora v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena v 18h 24.3.2014.
26. 3. 14	MW+JV	-20	11	57
27. 3. 2014	HKuc	-20	11	68	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +140C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena v 5h 28.3.2014. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3.5 dne na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 33%.
28. 3. 14	KH+JV	-20	13	81
29. 3. 14	JV	-20	13	94
30. 3. 2014	HKuc	-20	11	105
31. 3. 14	JV	-20	8	113
1. 4. 14	HKuc+JV	-20	6	119
2. 4. 2014	HKuc	-20	11	130
3. 4. 2014	HKuc	-20	9	139
5. 4. 2014	HKuc	-5	2	141
6. 4. 2014	HKuc	-20	11	152
7. 4. 14	JV	-15	12	164
8. 4. 14	JV	-15	3	167
10. 4. 14	KH+JV	-15	1	168
11. 4. 2014	HKuc	-20	11	179
12. 4. 2014	HKuc	-20	4	183
13. 4. 2014	HKuc	-20	4	187
16. 4. 2014	HKuc	-20	10	197
17. 4. 2014	HKuc	-20	10	207
19. 4. 14	JV	-15	6	213
20. 4. 14	JV	-15	8	221
21. 4. 14	Ku	-15	7	228
22. 4. 14	Ku	-15	9	237
23. 4. 14	MW+KH+JV	-20	10	247
24. 4. 2014	HKuc	-20	8	255
25. 4. 14	JV	-15	2	257
26. 4. 14	Ku	-15	8	265
27. 4. 2014	HKuc	-15	7	272
28. 4. 2014	HKuc	-15	7	279
29. 4. 2014	HKuc	-15	9	288
30. 4. 2014	HKuc	-15	10	298
3. 5. 2014	HKuc	-15	7	305
4. 5. 2014	HKuc	-15	8	313
5. 5. 14	Ku	-20	9	322
9. 5. 14	KH	-15	6	328
11. 5. 14					Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+. Komora otevřena v 16h 11.5.2014.
12. 5. 2014	HKuc+KH	-20	9	9
14. 5. 2014	HKuc	-20	8	17
16. 5. 14					Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena v 15h 16.5.2014. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 5 dnů na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 38%.
18. 5. 14					Na dalekohled vrácena zpět kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3.
19. 5. 14	Ku	-15	9	9
20. 5. 14	Ku	-15	9	18
21. 5. 14	HKuc	-15	8	26
22. 5. 14	KH	-15	9	35
24. 5. 14	Ku	-15	8	43
25. 5. 14	KH	-15	8	51
30. 5. 2014	HKuc	-15	7	58
31. 5. 2014	HKuc	-15	8	66
1. 6. 14	JV	-15	8	74
2. 6. 14	JV	-15	6	80
4. 6. 14	Ku	-15	2	82
5. 6. 14	PZ	-15	6	88
6. 6. 14	KH	-20	7	95
7. 6. 14	MW+KH+JV	-15	7	102
8. 6. 14	Ku	-10	8	110
9. 6. 14	JV	-15	7	117
10. 6. 2014	HKuc	-10	8	125
11. 6. 2014	HKuc	-10	7	132
12. 6. 2014	HKuc	-15	8	140
13. 6. 14	JV	-10	8	148
14. 6. 14	JV	-10	2	150
15. 6. 2014	HKuc	-20	8	158
17. 6. 14	Ku	-10	8	166
18. 6. 14	MW+JV	-15	7	173
20. 6. 2014	HKuc	-20	7	180
21. 6. 14	Ku	-15	5	185
22. 6. 14	Ku	-15	7	192
26. 6. 14	Ku	-15	6	198
27. 6. 2014	HKuc	-15	7	205
28. 6. 2014	HKuc	-5	2	207
30. 6. 14	Ku	-15	8	215
1. 7. 14	MW	-15	5	220
2. 7. 2014	HKuc	-20	6	226
3. 7. 14	PZ	-15	7	233
6. 7. 14	JV	-10	7	240
12. 7. 2014	KH	-15	5	245
14. 7. 2014	HKuc	-15	8	253
15. 7. 2014	HKuc	-15	8	261
16. 7. 2014	KH	-15	5	266
17. 7. 14	Ku	-10	8	274
18. 7. 2014	KH	-10	8	282
19. 7. 2014	MW+KH	-10	7	289
20. 7. 2014	HKuc	-10	7	296
22. 7. 14	JV	-10	8	304
23. 7. 14	JV	-15	7	311
24. 7. 2014	HKuc	-15	8	319
25. 7. 2014	HKuc	-15	8	327
26. 7. 14	JV	-10	7	334
29. 7. 14	JV	-10	8	342
31. 7. 14	KH+JV	-15	8	350
1. 8. 2014	KH+HKuc	-15	7	357
2. 8. 2014	HKuc	-10	9	366
4. 8. 2014	KH	-10	4	370
5. 8. 2014	KH	-15	4	374
6. 8. 14	KH				Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+. Komora otevřena v 16h 6.8.2014. Vyměněn filtr vzduchu před ventilátorem kamery G2CCD-3200 AsU rev. 3.
6. 8. 14	MW	-15	7	7
7. 8. 2014	HKuc	-15	5	12
8. 8. 2014	HKuc	-15	9	21
9. 8. 2014	HKuc	-15	7	28
10. 8. 2014	KH		0	28	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena v 17h 10.8.2014. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 4 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 53%.
10. 8. 2014	HKuc	-10	5	33
11. 8. 2014	KH			0	Na dalekohled vrácena zpět kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3. Komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena v 17h 11.8.2014.
11. 8. 2014	HKuc+JV	-10	2	2
12. 8. 14	HKuc+JV	-15	2	4
14. 8. 14	JV	-15	10	14
17. 8. 14	KH	-15	9	23	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +140C po dobu 6.5 hodin. Komora uzavřena v 15h 15.8.2014. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 4 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 46%.
18. 8. 14	Ku	-15	8	31
19. 8. 14	Ku	-15	9	40
21. 8. 14	JV	-15	10	50
22. 8. 14	MW+JV	-15	11	61
23. 8. 14	HKuc	5	4	65
24. 8. 14	KH	-15	10	75
25. 8. 14	MW+KH	-15	2	77
27. 8. 14	Ku	-15	12	89
28. 8. 2014	HKuc	-20	10	99
30. 8. 2014	HKuc	-15	8	107
3. 9. 14	JV	-15	3	110
4. 9. 14	JV	-15	11	121
5. 9. 14	KH	-15	11	132
6. 9. 2014	HKuc	-15	10	142
7. 9. 14	JV	-15	10	152
9. 9. 14	JV	-15	8	160
15. 9. 14	JV	-15	9	169
16. 9. 14	JV+KH	-15	11	180
17. 9. 14	KH+JV	-15	12	192
18. 9. 14	Ku	-15	12	204
25. 9. 14	JV	-15	6	210
27. 9. 14	JV	-20	12	222
28. 9. 14	JV	-20	12	234
29. 9. 14	Ku	-15	12	246
1. 10. 14	KH+JV	-15	8	254
2. 10. 14	PZ	-20	12	266
3. 10. 14	KH	-20	12	278
4. 10. 14	MW	-20	7	285
5. 10. 2014	HKuc	-20	11	296
6. 10. 2014	HKuc	-20	12	308
8. 10. 2014	HKuc	-15	5	313
9. 10. 2014	HKuc	-15	4	317
12. 10. 2014	HKuc	-5	8	325
14. 10. 14	MW	-20	7	332
15. 10. 14	KH	-15	3	335
18. 10. 14	KH	-15	12	347
19. 10. 14	KH	-15	12	359
21. 10. 14	KH	-10	3	3	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+. Komora otevřena ve 20h 21.10.2014.
24. 10. 2014	HKuc	-20	2	5
26. 10. 2014	HKuc+KH	-20	7	12	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena v 5h 27.10.2014. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 6 dní na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 44%.
27. 10. 14	JV+KH	-20	10	10
28. 10. 14	JV+KH	-20	14	24
30. 10. 14	JV	-20	5	29
1. 11. 14	KH+JV	-20	15	44
2. 11. 14	JV	-20	7	51
3. 11. 14	PZ	-20	5	56
4. 11. 2014	HKuc	-20	11	67
8. 11. 14	KH+HKuc	-20	6	73
12. 11. 14	KH	-15	3	76
16. 11. 14	MW+KH	-15	9	85
22. 11. 2014	HKuc	-25	7	92
23. 11. 2014	HKuc	-20	8	100
25. 11. 14	KH	-20	5	105
26. 11. 14	MW	-20	10	115
8. 12. 14	KH+JV	-20	15	130
9. 12. 14	JV	-20	8	138
13. 12. 14	KH	-20	4	142
15. 12. 14	JV+KH	-20	6	148
20. 12. 2014	HKuc+KH	-20	7	155
23. 12. 14	MW	-20	5	160
25. 12. 2014	MW+HKuc	-25	9	169
26. 12. 2014	HKuc	-30	15	184
28. 12. 14	JV+KH	-30	9	193
29. 12. 14	JV	-30	14	207
2. 1. 15	KH	-20	4	211
6. 1. 15	KH	-20	3	214
13. 1. 15	KH+JV	-20	10	224
15. 1. 15	MW	-25	5	229
28. 1. 15	KH	-20	2	231
30. 1. 15	MW	-30	3	234
31. 1. 15	MW	-30	5	239
2. 2. 15	KH	-15	2	241
3. 2. 2015	HKuc	-30	14	255
5. 2. 15	JV	-30	14	269
6. 2. 2015	HKuc	-30	11	280
7. 2. 15	MW	-30	5	285
8. 2. 15	JV	-30	4	289
13. 2. 15	MW+KH	-30	11	300
14. 2. 15	KH	-30	2	302
15. 2. 15	KH+JV	-25	14	316
16. 2. 15	PZ	-30	14	330
19. 2. 15	KH+JV	-25	15	345
20. 2. 2015	HKuc	-25	10	355
21. 2. 2015	HKuc	-25	5	360
22. 2. 15	KH+JV	-20	8	368
25. 2. 15	PZ	-25	13	381
26. 2. 2015	HKuc	-25	14	395
27. 2. 15	HKuc	-25	6	6	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+. Komora otevřena v 17h 27.2.2015.
28. 2. 2015	HKuc	-25	7	13
2. 3. 15	PZ	-25	5	18
3. 3. 2015	HKuc	-25	5	23
4. 3. 15	HKuc	-10	11	34
5. 3. 15	JV	-15	4	38
6. 3. 15	KH	-10	1	1	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 7 hodin. Komora uzavřena v 1h 7.3.2015. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 7 dní na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 28%.
7. 3. 15	KH+MW+JV	-20	12	13	Na dalekohled vrácena zpět kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3. Komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 12h 7.3.2015.
8. 3. 15	KH+JV	-20	13	26
9. 3. 15	JV	-20	13	39
10. 3. 15	JV	-20	4	43
11. 3. 15	KH	-20	2	45	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +140C po dobu 9 hodin. Komora uzavřena v 7h 13.3.2015. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 6 dnu na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 26%.
15. 3. 15	KH+JV	-20	10	55
16. 3. 15	PZ	-20	7	62
17. 3. 2015	HKuc	-20	12	74
18. 3. 2015	KH+HKuc	-20	12	86
19. 3. 15	JV+KH	-20	12	98
20. 3. 15	JV	-20	12	110
21. 3. 15	KH	-20	2	112
22. 3. 15	JV	-20	11	123
23. 3. 15	KH+MW+JV	-25	12	135
24. 3. 2015	HKuc+KH	-20	12	147
27. 3. 2015	HKuc	-10	2	149
28. 3. 15	KH+HKuc	-20	5	154
30. 3. 2015	HKuc+JV	-20	8	162
3. 4. 2015	HKuc	-20	11	173
4. 4. 2015	HKuc	-20	10	183
5. 4. 2015	HKuc	-20	7	190
6. 4. 2015	HKuc	-20	11	201
9. 4. 2015	JV	-20	11	212
10. 4. 2015	HKuc+KH	-20	11	223
11. 4. 2015	HKuc	-20	5	228
12. 4. 15	JV	-20	11	239
13. 4. 15	PZ	-20	11	250
14. 4. 15	MW+KH	-20	6	256
15. 4. 15	JV	-15	10	266
17. 4. 2015	HKuc	-20	8	274
18. 4. 2015	HKuc	-20	7	281
19. 4. 15	JV	-20	10	291
20. 4. 15	JV	-20	10	301
21. 4. 15	KH+HKuc	-20	11	312
22. 4. 15	PZ	-20	5	317
23. 4. 15	JV	-20	6	323
24. 4. 15	JV+KHo	-20	9	332
26. 4. 2015	HKuc	-15	10	342
29. 4. 2015	HKuc	-20	6	348
30. 4. 15	MW	-20	4	352
1. 5. 15	KH		0	0	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+. Komora otevřena v 15h 1.5.2015. Vyměněn filtr vzduchu před ventilátorem kamery G2CCD-3200 AsU rev. 3.
2. 5. 15	JV	-15	7	7
4. 5. 15	PZ	-15	7	14
5. 5. 15	KH			0	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 7 hodin. Komora uzavřena v 19h 5.5.2015. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 4 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 33%.
6. 5. 2015	HKuc	-15	8	8	Zlomená hřídel deklinačního převodu (na pastorku). Opraveno.
7. 5. 15	KHon	-15	8	16
8. 5. 15	JV	-15	8	24
10. 5. 15	KHon	-15	8	32
11. 5. 15	JV	-15	8	40
14. 5. 15	MW	-15	4	44
15. 5. 2015	HKuc	-15	8	52
17. 5. 15	JV	-15	9	61
18. 5. 15	Ku	-15	8	69
21. 5. 2015	HKuc	-15	5	74
22. 5. 15	Hon	-15	4	78
24. 5. 15	JV	-15	6	84
28. 5. 15	Ku	-20	6	90
30. 5. 2015	HKuc	-15	8	98
31. 5. 15	MW	-15	3	101
1. 6. 15	KHon	-15	2	103
2. 6. 15	KHon	-15	8	111
3. 6. 15	PZ	-15	8	119
4. 6. 2015	KH+HKuc	-20	9	128
5. 6. 2015	KH+HKuc	-15	7	135
6. 6. 2015	HKuc	-15	5	140
7. 6. 15	JV	-15	5	145
10. 6. 15	JV	-10	6	151
11. 6. 15	PZ	-10	2	153
12. 6. 15	KHon	-15	5	158
15. 6. 2015	HKuc	-15	6	164
23. 6. 15	JV	-10	5	169
24. 6. 15	JV+HKuc	-15	7	176
25. 6. 2015	HKuc	-15	7	183
28. 6. 2015	HKuc	-15	6	189
29. 6. 15	HKuc	-15	7	196
30. 6. 2015	HKuc	-15	7	203
1. 7. 2015	HKuc	-15	7	210
2. 7. 15	PZ	-10	8	218
3. 7. 15	KHon	-10	6	224
4. 7. 15	KHon	-10	6	230
5. 7. 15	JV+KH	-10	6	236
6. 7. 15	Ku	-10	7	243
7. 7. 15	PZ	-10	4	247
8. 7. 15	JV	-10	5	252
9. 7. 15	JV	-10	7	259
10. 7. 15	JV	-10	7	266
11. 7. 15	Ku	-20	8	274
15. 7. 15	JV	-10	8	282
16. 7. 2015	HKuc	-15	8	290
17. 7. 15	Hon	-10	7	297
19. 7. 15	Hon	-10	5	302
20. 7. 15	Hon	-10	5	307
21. 7. 15	JV	-10	8	315
22. 7. 15	JV	-10	6	321
24. 7. 15	JV	-10	4	325
25. 7. 2015	JV+HKuc	-15	5	330
26. 7. 15	JV	0	3	333
27. 7. 2015	HKuc	-15	7	340
29. 7. 15	JV	-10	6	346
30. 7. 15	KH			0	Demontována kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3 a namontována kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+. Komora otevřena v 16h 30.7.2015.
30. 7. 15	PZ	-10	9	9
31. 7. 2015	HKuc	-15	8	17
2. 8. 15	PZ	-10	2	19	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena ve 21h 3.8.2015. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 4 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 42%.
3. 8. 15	PZ	-10	10	29
4. 8. 15	MW	-10	5	34
5. 8. 15	KH			0	Na dalekohled vrácena zpět kamera G2CCD-3200 AsU rev. 3.
5. 8. 15	HKuc	-10	8	8
6. 8. 2015	HKuc	-10	8	16
7. 8. 2015	HKuc	-10	9	25
8. 8. 15	JV	-10	8	33
9. 8. 15	JV	-10	10	43
10. 8. 15	JV	-10	8	51
11. 8. 15	JV	-10	7	58
12. 8. 15	JV	-10	8	66
13. 8. 2015	HKuc	-10	9	75
14. 8. 15	JV	-10	6	81
15. 8. 15	JV	-10	5	86
21. 8. 15	Hon	-15	8	94
22. 8. 2015	HKuc	-20	10	104
23. 8. 2015	HKuc	-15	9	113
24. 8. 2015	HKuc	-15	7	120
25. 8. 15	PZ	-15	10	130
26. 8. 15	KH+JV	-15	10	140	Mytí dalekohledu a úklid v kopuli
27. 8. 15	PZ	-15	10	150	Mytí primárního zrcadla
28. 8. 15	Hon	-15	8	158
29. 8. 15	KH	-15	10	168
30. 8. 15	HKuc	-15	10	178
31. 8. 15	Hon+KH	-15	8	186
2. 9. 15	PZ	-15	8	194
4. 9. 2015	HKuc	-20	10	204
5. 9. 2015	HKuc	-20	5	209
7. 9. 15	JV	-20	10	219
9. 9. 15	PZ	-20	10	229
10. 9. 15	Hon	-15	5	234
11. 9. 2015	HKuc	-20	11	245
12. 9. 15	Ku	-20	11	256
13. 9. 15	JV	-20	12	268
14. 9. 2015	HKuc	-10	5	273
15. 9. 15	Ku	-15	5	278
16. 9. 15	KH+JV	-15	11	289
17. 9. 15	JV	-15	3	292
18. 9. 2015	HKuc	-15	12	304
19. 9. 15	Hon	-15	8	312
20. 9. 15	PZ	-15	6	318
21. 9. 15	JV	-20	11	329	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +140C po dobu 7 hodin. Komora uzavřena v 18h 21.9.2015. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 5 dnů na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 48%.
24. 9. 2015	HKuc	-20	12	341
25. 9. 15	Hon	-20	8	349
26. 9. 15	Hon	-20	7	356
28. 9. 15	-20	PZ	10	366
29. 9. 2015	HKuc	-25	12	378
30. 9. 15	KH		0	0	Výměna kamer. Od teď je hlavní kamerou kamera G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+. Obě kamery vyčištěny a prohozeny R filtry v jejich karuselech tak, aby v hlavní kameře byl stejný R filtr jako dříve.
30. 9. 15	KH+HKuc	-20	12	12
1. 10. 15	KH+MW	-25	12	24
2. 10. 15	KH+Hon	-25	13	37
3. 10. 2015	KH+HKuc	-20	12	49	Čipová komora kamery G2CCD-3200 AsU rev. 3 otevřena v 16h 3.10.2015.
4. 10. 15	JV	-20	8	57
5. 10. 15	HKuc	-15	12	69	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 8 hodin. Komora uzavřena ve 23h 7.10.2015. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 4 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 43%.
10. 10. 15	JV	-20	3	72
11. 10. 15	JV	-25	14	86
12. 10. 15	KH+JV	-25	9	95
23. 10. 2015	HKuc	-20	14	109
24. 10. 2015	HKuc	-20	13	122
26. 10. 2015	KH+MW+HKuc	-15	7	129
27. 10. 15	PZ	-20	8	137
30. 10. 2015	HKuc	-20	5	142
31. 10. 2015	KH+MW+HKuc	-20	13	155
1. 11. 15	JV	-25	14	169
2. 11. 15	KH+JV	-25	14	183
3. 11. 15	PZ	-25	14	197
4. 11. 15	JV	-20	4	201
5. 11. 15	JV+KH	-25	14	215
6. 11. 2015	Hon	-25	4	219
7. 11. 2015	KH	-15	2	221
8. 11. 2015	HKuc	-15	14	235
11. 11. 15	MW+KH	-20	12	247
13. 11. 15	KH	0	1	248
16. 11. 2015	HKuc	-25	9	257
18. 11. 15	PZ	-20	13	270
19. 11. 15	KH		0	0	Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 23h 19.11.2015. 20.11.2015 prohozeny všechny filtry v karuselech tak, aby v hlavní kameře byly stejné filtry jako před výměnou kamer 30.9.2015. Výměna provedena kvůli nestejné tloušťce původní sady filtrů v kameře MFF UK rev. 3+.
21. 11. 15	KH	-20	3	3	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +140C po dobu 7 hodin. Komora uzavřena v 1h 22.11.2015. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 2 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 40%.
22. 11. 2015	KH			0
22. 11. 2015	KH+HKuc	-25	14	14
23. 11. 2015	HKuc	-15	6	20
24. 11. 15	PZ	-25	10	30
27. 11. 2015	HKuc	-15	2	32
28. 11. 15	KH	-15	4	36
3. 12. 15	MW	-20	10	46
5. 12. 15	Hon+KH	-25	14	60
6. 12. 15	KH+JV	-25	15	75
7. 12. 2015	HKuc	-20	15	90
9. 12. 15	PZ	-25	7	97
12. 12. 2015	HKuc	-20	6	103
13. 12. 15	JV	-25	4	107
16. 12. 15	JV	-20	8	115
22. 12. 15	MW	-20	10	125
23. 12. 2015	HKuc	-20	12	137
26. 12. 2015	HKuc	-20	15	152
27. 12. 2015	MW	-20	7	159
28. 12. 2015	HKuc	-20	6	165
30. 12. 15	JV	-25	15	180
31. 12. 2015	HKuc+JV	-20	4	184
8. 1. 16	Hon+KH	-20	13	197
12. 1. 2016	HKuc+JV	-25	4	201
13. 1. 16	JV	-25	4	205
14. 1. 2016	HKuc	-25	10	215	Čipová komora kamery G2CCD-3200 AsU rev. 3 otevřena v 15h 15.1.2016. (To samé s kamerou G4-4000BI z BlueEye).
17. 1. 16	JV	-30	4	219	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 8 hodin. Komora uzavřena v 9h 17.1.2016. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 2 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 39%.
18. 1. 16	KH+MW+JV	-30	10	229
19. 1. 16	PZ	-35	12	241
21. 1. 2016	HKuc	-30	9	250
22. 1. 16	Hon+KH	-35	12	262
26. 1. 16	PZ	-25	14	276
27. 1. 16	MW	-25	4	280
28. 1. 16	JV	-25	8	288
29. 1. 2016	HKuc+KH	-25	14	302
30. 1. 2016	HKuc	-25	3	305
2. 2. 16	KH	-15	2	307
3. 2. 16	JV	-20	4	311
6. 2. 16	KH+MW	-25	12	323
7. 2. 2016	HKuc	-25	5	328
8. 2. 16	JV	-20	7	335
10. 2. 16	PZ	-25	2	337
11. 2. 16	JV	-25	8	345
12. 2. 2016	HKuc	-25	8	353
13. 2. 2016	HKuc	-15	2	355
16. 2. 16	KH			0	Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena v 18h 16.2.2016.
20. 2. 16	KH			0	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +140C po dobu 6 hodin. Komora uzavřena ve 14h 20.2.2016. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 4 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 34%.
22. 2. 2016	HKuc	-20	6	6
24. 2. 16	PZ	-25	10	16
25. 2. 2016	HKuc	-25	14	30
26. 2. 2016	HKuc	-30	14	44
27. 2. 2016	HKuc	-30	12	56
4. 3. 2016	HKuc	-25	4	60
6. 3. 2016	HKuc	-25	11	71
7. 3. 16	MW	-30	5	76
8. 3. 2016	HKuc	-25	5	81
10. 3. 16	JV	-25	4	85
11. 3. 2016	HKuc	-10	2	87
13. 3. 2016	HKuc+KH	-25	12	99
14. 3. 16	JV	-25	2	101
16. 3. 16	JV	-25	12	113
17. 3. 16	JV	-25	12	125
18. 3. 16	Hon	-25	6	131
19. 3. 2016	HKuc	-25	8	139
24. 3. 2016	HKuc	-25	10	149
26. 3. 16	KH+Hon	-25	12	161
27. 3. 16	MW	-25	4	165
28. 3. 16	PZ	-25	4	169
29. 3. 2016	MW+HKuc	-20	5	174
1. 4. 2016	HKuc	-25	11	185
2. 4. 2016	HKuc+KH	-25	11	196
3. 4. 2016	MW+HKuc	-20	11	207
4. 4. 16	JV	-20	10	217
5. 4. 16	PZ	-20	2	219
6. 4. 16	JV	-20	7	226
14. 4. 16	JV	-20	10	236
15. 4. 2016	HKuc	-20	5	241
16. 4. 2016	HKuc	-20	7	248
18. 4. 2016	MW+HKuc	-20	10	258
19. 4. 2016	HKuc	-20	9	267
20. 4. 16	PZ	-20	10	277
21. 4. 2016	HKuc	-25	10	287
24. 4. 16	PZ	-20	10	297
25. 4. 2016	HKuc+KH	-25	6	303
26. 4. 2016	HKuc	-25	9	312
27. 4. 2016	HKuc	-30	8	320
28. 4. 2016	KH+HKuc	-25	9	329
29. 4. 2016	KH+Hon+HKuc	-25	10	339
30. 4. 16	Hon	-20	8	347
1. 5. 2016	HKuc	-20	8	355
2. 5. 16	JV	-20	9	364
5. 5. 16	Ku	-20	10	374
6. 5. 2016	Hon	-20	9	383
7. 5. 16	KH+MW	-20	9	392
8. 5. 16	Ku	-20	10	402
9. 5. 16	KH+JV	-20	9	411
10. 5. 16	JV	-20	8	419
11. 5. 16	JV	-20	7	426
13. 5. 16	KH			0	Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 21h 13.5.2016.
13. 5. 16	HKuc	-15	4	4
14. 5. 16	JV	-20	6	10
15. 5. 2016	HKuc	-25	6	16
19. 5. 16	KH	-15	7	23	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 7 hodin. Komora uzavřena v 8h 20.5.2016. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 6 dní na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 38%. Použit nový dessicant z MII!
20. 5. 2016	HKuc+Hon	-15	8	31
21. 5. 16	Hon	-15	8	39
22. 5. 2016	KH+HKuc	-15	10	49
25. 5. 16	PZ	-20	8	57
26. 5. 16	HKuc	-15	8	8
27. 5. 2016	HKuc	-15	8	16	Čipová komora kamery G2CCD-3200 ASU rev. 3 otevřena ve 14h 27.5.2016.
28. 5. 2016	HKuc	-15	8	24
29. 5. 2016	HKuc	-15	8	32
30. 5. 16	MW	-10	2	34	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 7 hodin. Komora uzavřena v 19h 1.6.2016. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 5 dní na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 39%.
3. 6. 16	Ku	-15	6	40
4. 6. 16	KH	-15	5	45
5. 6. 2016	HKuc	-15	9	54
6. 6. 16	PZ	-15	9	63
7. 6. 16	JV	-15	7	70
8. 6. 16	JV	-15	3	73
9. 6. 16	JV	-15	4	77
10. 6. 2016	HKuc	-15	5	82
17. 6. 16	Ku	-15	7	89
18. 6. 16	KH	-15	6	95
20. 6. 2016	HKuc	-15	6	101
21. 6. 16	PZ	-15	7	108
22. 6. 16	MW	-15	6	114
23. 6. 2016	HKuc	-10	7	121
24. 6. 2016	HKuc	-10	7	128
27. 6. 16	Ku	-15	7	135
28. 6. 16	Ku	-10	5	140
29. 6. 16	PZ	-15	7	147
30. 6. 2016	HKuc	-15	3	150
1. 7. 2016	HKuc	-15	7	157
3. 7. 2016	MW+JV+HKuc	-15	7	164
4. 7. 16	KH	-20	8	172
5. 7. 16	Ku	-10	5	177
6. 7. 16	KH	-20	7	184
7. 7. 16	Ku	-15	7	191
9. 7. 2016	HKuc	-15	7	198
10. 7. 16	KH	-15	7	205
15. 7. 2016	KH+HKuc	-15	4	209
16. 7. 2016	KH+HKuc	-20	7	216
18. 7. 2016	HKuc	-20	5	221
19. 7. 2016	HKuc	-15	7	228
20. 7. 2016	HKuc	-15	7	235
25. 7. 16	PZ	-10	7	242
26. 7. 16	Hon	-10	7	249
28. 7. 16	KH	-15	8	257
29. 7. 2016	HKuc	-15	8	265
30. 7. 2016	HKuc	-15	7	272
1. 8. 16	KH	-15	8	280
3. 8. 16	Hon	-10	5	285
4. 8. 16	Hon	-10	5	290
6. 8. 16	MW	-15	7	297
7. 8. 16	KH	-15	8	305
8. 8. 2016	HKuc	-15	8	313
9. 8. 16	KH			0	Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena v 10h 9.8.2016. Dessicant byl zcela čirý.
11. 8. 2016	HKuc	-10	3	3
12. 8. 16	KH			0	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 8 hodin. Komora uzavřena v 9h 12.8.2016. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 54%.
13. 8. 16	Ku	-15	9	9
14. 8. 16	Ku	-15	7	16
15. 8. 16	MW	-15	7	23
16. 8. 2016	HKuc	-20	5	28
17. 8. 16	PZ	-20	10	38
18. 8. 2016	HKuc	-15	10	48
19. 8. 2016	HKuc	-15	9	57
22. 8. 16	JV	-15	8	65
24. 8. 16	JV	-15	10	75
25. 8. 16	JV	-15	10	85
26. 8. 16	JV	-15	11	96
27. 8. 16	JV	-15	11	107
28. 8. 2016	PZ+HKuc	-15	10	117
29. 8. 2016	HKuc	-15	7	124
30. 8. 2016	HKuc	-15	10	134
31. 8. 16	PZ	-15	11	145
1. 9. 16	JV	-15	10	155
2. 9. 2016	HKuc	-15	10	165
3. 9. 16	JV+KH	-15	11	176
4. 9. 16	HKuc+KH	-15	3	179
7. 9. 2016	HKuc	-15	11	190
8. 9. 2016	HKuc	-15	11	201
9. 9. 16	JV	-15	12	213
10. 9. 16	Ku	-15	11	224
11. 9. 16	JV	-15	11	235
12. 9. 2016	HKuc	-15	11	246
13. 9. 16	MW	-15	11	257
14. 9. 16	KH+HKuc	-15	11	11	Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena v 11h 14.9.2016. Dessicant byl zcela čirý, s výjimkou asi 3 kuliček, které byly lehce naoranžovělé/nažloutlé.
15. 9. 16	PZ	-15	11	22
20. 9. 16	KH			22	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 7.5 hodin. Komora uzavřena v 7h 20.9.2016. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 6 dnů na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 56%.
20. 9. 2016	HKuc	-20	7	7
21. 9. 16	Ku	-20	12	19
22. 9. 2016	HKuc	-20	12	31
23. 9. 2016	HKuc	-20	12	43
24. 9. 2016	MW+HKuc	-20	12	55
25. 9. 2016	HKuc	-20	12	67
26. 9. 2016	HKuc	-20	12	79
27. 9. 16	KH+JV	-20	13	92
28. 9. 16	KH	-20	11	103
29. 9. 16	Ku	-20	12	115
30. 9. 16	JV	-15	6	121
1. 10. 16	KH	-10	3	124
4. 10. 16	JV	-20	12	136
7. 10. 16	MW	-20	6	142
9. 10. 2016	HKuc+KH	-25	11	153
16. 10. 2016	HKuc	-20	10	163
19. 10. 2016	HKuc	-15	3	166
20. 10. 16	MW	-15	4	170
21. 10. 16	Ku	-20	11	181
24. 10. 2016	HKuc	-15	2	183
29. 10. 16	MW	-20	3	186
30. 10. 2016	HKuc	-25	11	197
31. 10. 2016	HKuc	-15	6	203
1. 11. 2016	HKuc	-10	2	205
2. 11. 16	MW	-20	3	208
3. 11. 2016	HKuc	-25	13	221
4. 11. 16	KH+JV	-15	4	225
5. 11. 16	KH	-15	3	228
7. 11. 2016	HKuc	-25	14	242
8. 11. 16	PZ	-25	4	246
9. 11. 16	MW	-25	5	251
12. 11. 16	KH	-25	2	253
13. 11. 2016	HKuc	-30	15	268
14. 11. 2016	HKuc	-30	15	283
17. 11. 2016	HKuc	-10	4	287
20. 11. 2016	HKuc	-25	6	293
21. 11. 16	JV	-15	10	303
22. 11. 2016	HKuc	-15	3	306
23. 11. 16	KH				Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 20h 23.11.2016. Dessicant byl zcela čirý, s výjimkou asi 5 kuliček, které byly lehounce nažloutlé/nahnědlé.
27. 11. 16	KH				Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 7.5 hodin. Komora uzavřena v 6h 27.11.2016. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3.5 dne na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 44%.
27. 11. 2016	HKuc	-20	14	14
28. 11. 2016	HKuc	-20	14	28	Čipová komora kamery G2CCD-3200 ASU rev. 3 otevřena v 7h 28.11.2016.
29. 11. 16	KH+MW	-30	10	38
2. 12. 2016	HKuc	-25	16	54
3. 12. 16	HKuc	-25	15	69	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 8 hodin. Komora uzavřena v 6h 3.12.2016. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 5 dní na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 41%.
4. 12. 2016	HKuc	-15	14	83
7. 12. 16	JV	-25	7	90
8. 12. 2016	HKuc	-20	3	93
9. 12. 2016	KH+HKuc	-20	4	97
11. 12. 2016	HKuc	-10	1	98
12. 12. 2016	HKuc	-20	8	106
16. 12. 2016	HKuc	-25	15	121
26. 12. 16	JV	-20	10	131
27. 12. 2016	HKuc	-20	4	135
28. 12. 2016	HKuc	-25	15	150
29. 12. 2016	HKuc	-30	15	165
30. 12. 2016	HKuc	-30	15	180
31. 12. 2016	KH+HKuc	-30	17	197
1. 1. 17	KH+JV	-30	16	213
2. 1. 2017	HKuc	-30	8	221
5. 1. 2017	HKuc	-30	14	235
6. 1. 2017	HKuc	-35	15	250
10. 1. 2017	KH+HKuc	-30	16	266
12. 1. 2017	KH				Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena v 15h 12.1.2017. Dessicant byl zcela čirý.
15. 1. 17	KH				Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 9 hodin. Komora uzavřena v 9h 15.1.2017. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 31%.
15. 1. 2017	HKuc	-15	7	7
17. 1. 17	KH+HKuc	-30	5	12
18. 1. 17	KH+JV	-30	14	26
19. 1. 2017	HKuc	-30	15	41
20. 1. 17	HKuc+KH	-30	16	57
21. 1. 2017	HKuc+KH	-30	15	72
22. 1. 2017	MW+HKuc+KH	-30	15	87
26. 1. 2017	MW+HKuc+KH	-30	15	102
27. 1. 2017	HKuc	-30	6	108
29. 1. 2017	HKuc+KH	-30	15	123
1. 2. 2017	KH+HKuc	-20	8	131
3. 2. 2017	HKuc	-10	2	133
5. 2. 2017	HKuc	-25	10	143
9. 2. 17	KH+HKuc	-15	12	155
12. 2. 2017	HKuc	-30	8	163
13. 2. 2017	HKuc	-30	14	177
14. 2. 2017	HKuc	-30	14	191
15. 2. 2017	HKuc	-30	14	205
16. 2. 17	KH	-20	6	211
19. 2. 2017	HKuc	-25	7	218
21. 2. 2017	KH+HKuc	-15	9	227
23. 2. 2017	HKuc	-20	11	238
24. 2. 2017	HKuc+JV	-25	12	250
25. 2. 17	JV	-25	4	254
26. 2. 17	JV+KH	-20	13	267
27. 2. 17	JV	-20	9	276
1. 3. 2017	HKuc	-25	9	285
2. 3. 17	KH+HKuc	-20	13	298
3. 3. 2017	HKuc	-15	5	303
4. 3. 2017	MW+HKuc	-20	12	315
5. 3. 17	JV	-20	7	322
6. 3. 2017	HKuc	-25	2	324
7. 3. 2017	HKuc	-25	7	331
9. 3. 2017	MW	-20	4	335
10. 3. 2017	HKuc	-25	11	346
11. 3. 17	KH				Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena v 17h 11.3.2017. Dessicant byl zcela čirý.
11. 3. 17	HKuc	-20	12	12
12. 3. 2017	HKuc	-25	12	24
13. 3. 2017	HKuc	-10	2	26
14. 3. 2017	HKuc	-20	10	36
15. 3. 17	MW+KH	-20	7	43	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 7 hodin. Komora uzavřena ve 21h 15.3.2017. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 4 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 34%. Vyměněn filtr vzduchu před ventilátorem kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+.
16. 3. 17	KH+HKuc	-20	12	12
19. 3. 2017	HKuc	-15	3	15	Čipová komora kamery G2CCD-3200 ASU rev. 3 otevřena ve 14h 17.3.2017.
22. 3. 2017	MW	-20	5	20	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 8 hodin. Komora uzavřena v 6h 22.3.2017. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 5 dní na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 33%.
24. 3. 2017	HKuc	-20	11	31
25. 3. 2017	HKuc	-20	12	43
26. 3. 2017	KH+HKuc	-25	12	55
27. 3. 2017	KH+HKuc	-20	12	67
28. 3. 17	JV	-20	11	78
30. 3. 2017	KH+HKuc	-20	11	89
31. 3. 17	MW	-15	11	100
1. 4. 17	MW	-15	11	111
2. 4. 2017	HKuc	-20	7	118
5. 4. 2017	HKuc	-15	2	120
6. 4. 2017	HKuc	-15	3	123
9. 4. 2017	HKuc	-15	10	133
14. 4. 2017	HKuc	-15	4	137
15. 4. 2017	HKuc	-15	1	138
16. 4. 2017	HKuc	-20	7	145
17. 4. 2017	HKuc	-20	2	147
19. 4. 2017	MW+HKuc	-25	4	151
20. 4. 2017	JV	-25	7	158
23. 4. 2017	HKuc	-10	3	161
24. 4. 17	JV	-25	7	168
30. 4. 17	KH+PF	-25	8	176
1. 5. 2017	HKuc	-10	3	179
2. 5. 17	PZ	-10	8	187
3. 5. 17	Ku	-15	5	192
6. 5. 2017	MW	-15	6	198
7. 5. 2017	HKuc	-15	7	205
9. 5. 2017	HKuc	-25	8	213
10. 5. 2017	MW+HKuc	-15	9	222
13. 5. 17	JV	-10	7	229
15. 5. 17	KH	-15	7	236
16. 5. 17	Ku	-15	4	240
17. 5. 17	MW	-15	8	248
18. 5. 2017	JV+HKuc	-10	8	256
19. 5. 2017	HKuc	-15	6	262
20. 5. 17	MW	-15	3	265
21. 5. 17	HKuc	-15	7	272
22. 5. 17	Ku	-15	7	279
24. 5. 2017	HKuc	-15	3	282
25. 5. 2017	KH+HKuc	-20	8	290
26. 5. 2017	HKuc	-15	8	298
27. 5. 2017	KH+HKuc	-20	9	307
28. 5. 2017	HKuc	-20	8	315
29. 5. 17	Ku	-15	7	322
30. 5. 17	MW	-15	2	324
31. 5. 17	KH+HKuc	-15	7	331
1. 6. 17	JV	-20	7	338
2. 6. 17	JV	-20	7	345
3. 6. 2017	HKuc	-10	3	348
4. 6. 2017	HKuc	-15	8	356
6. 6. 17	KH				Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena v 15h 6.6.2017. Dessicant byl zcela čirý.
7. 6. 2017	HKuc	-20	7	7
8. 6. 2017	MW+HKuc	-15	7	14
10. 6. 2017	HKuc	-15	6	20
11. 6. 17	KH+HKuc	-20	7	27
11. 6. 17	KH				Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 8 hodin. Komora uzavřena ve 21h 11.6.2017. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 5 dní na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 43%.
12. 6. 17	HKuc	-15	7	7
13. 6. 17	MW	-15	7	14
14. 6. 17	Ku	-15	7	21
15. 6. 2017	PF	-10	1	22
18. 6. 2017	HKuc	-15	7	29
19. 6. 17	KH+HKuc	-15	8	37
20. 6. 17	KH	-15	7	44
21. 6. 17	MW	-15	6	50
23. 6. 17	JV	-15	6	56
24. 6. 2017	HKuc	-15	7	63
26. 6. 17	PF	-15	6	69
27. 6. 2017	HKuc	-15	7	76
29. 6. 17	PF	-15	5	81
30. 6. 17	HKuc	-15	7	88
3. 7. 17	KH	-15	6	94
4. 7. 2017	Ku	-15	7	101
5. 7. 2017	HKuc	-15	7	108
6. 7. 2017	HKuc	-15	5	113
7. 7. 2017	HKuc	-10	6	119
8. 7. 2017	HKuc	-10	7	126
9. 7. 2017	HKuc	-10	2	128
18. 7. 17	KH+PF	-15	4	132
19. 7. 17	KH+PF	-15	8	140
21. 7. 2017	KH+HKuc	-15	8	148
22. 7. 2017	MW	-15	7	155
23. 7. 2017	HKuc	-15	7	162
28. 7. 2017	HKuc	-20	8	170
29. 7. 17	Ku	-15	10	180
30. 7. 2017	HKuc	-5	2	182
31. 7. 17	MW	-10	8	190
1. 8. 17	MW	-10	2	192
2. 8. 2017	HKuc	-10	9	201
3. 8. 2017	HKuc	-15	8	209
4. 8. 2017	HKuc	-15	9	218
5. 8. 2017	HKuc	-10	7	225
6. 8. 2017	HKuc	-20	5	230
7. 8. 17	KH				Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena v 10h 7.8.2017. Dessicant byl zcela čirý. Provedeno osátí filtrů z vnitřní strany kamery (strana k čipu). Na všech filtrech byla malá bílá zrnka cca 0.1mm.
7. 8. 2017	KH+HKuc	-15	9	9	V kameře byl malý živý šedý brouček, cca 1x0.5mm. Pravděpodobně se jednalo o jeho výkaly. Většina z nich na filtrech téměř vůbec nedržela, po jejich osátí na filtrech nezůstaly žádné viditelné skvrny.
8. 8. 2017	KH+HKuc	-15	5	14
9. 8. 17	MW	-10	5	19	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 8 hodin. Komora uzavřena ve 23h 9.8.2017. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 2.5 dne na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 62%.
13. 8. 2017	HKuc	-15	9	9
14. 8. 2017	HKuc	-15	10	19
15. 8. 2017	HKuc	-15	4	23
16. 8. 2017	HKuc	-10	7	30
17. 8. 17	PZ	-10	11	41
18. 8. 2017	HKuc	-10	2	43
20. 8. 2017	HKuc	-20	8	51
21. 8. 2017	HKuc	-20	10	61
22. 8. 17	PZ	-20	10	71
23. 8. 17	MW+KH	-20	10	81
24. 8. 2017	HKuc	-15	10	91
25. 8. 2017	HKuc	-15	7	98
26. 8. 2017	HKuc	-15	10	108
27. 8. 2017	HKuc	-15	5	113
28. 8. 2017	MW	-15	9	122
29. 8. 2017	HKuc	-15	11	133
30. 8. 17	PF	-10	8	141
3. 9. 2017	HKuc	-15	7	148
4. 9. 2017	HKuc	-15	10	158
5. 9. 2017	HKuc	-15	11	169
7. 9. 2017	HKuc	-20	10	179
8. 9. 2017	HKuc	-15	11	190
11. 9. 2017	HKuc	-20	6	196
12. 9. 17	Ku	-15	10	206
14. 9. 2017	HKuc	-25	3	209
15. 9. 2017	HKuc	-20	8	217
17. 9. 2017	HKuc	-20	9	226
18. 9. 2017	MW+HKuc	-20	11	237
19. 9. 17	Ku	-20	8	245
20. 9. 2017	HKuc	-20	11	256
21. 9. 2017	HKuc	-20	4	260
22. 9. 17	PZ	-20	11	271
27. 9. 2017	HKuc	-20	10	281
28. 9. 2017	HKuc	-20	12	293
29. 9. 2017	HKuc	-20	12	305
30. 9. 17	KH	-20	12	317
1. 10. 17	HKuc	-25	9	326
5. 10. 17	KH	-15	3	329
8. 10. 17	PZ	-25	9	338
11. 10. 17	PZ	-25	9	347
12. 10. 2017	HKuc	-20	6	353
13. 10. 2017	MW+HKuc	-20	10	363
14. 10. 17	HKuc+MW	-25	12	375
15. 10. 2017	MW+HKuc	-20	12	387
16. 10. 2017	HKuc	-20	13	400
17. 10. 17	PZ	-20	13	413
20. 10. 2017	HKuc	-15	8	421
21. 10. 17	KH				Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 13h 21.10.2017. Dessicant byl zcela čirý.
24. 10. 17	KH+PZ	-15	6	6	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 8 hodin. Komora uzavřena v 15h 24.10.2017. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 55%.
25. 10. 17	JV	-15	5	5
29. 10. 2017	HKuc+JV	-25	6	11
30. 10. 17	HKuc+JV	-25	6	17
3. 11. 2017	MW+HKuc	-20	14	31
4. 11. 2017	MW	-25	4	35
10. 11. 2017	HKuc	-20	4	39
14. 11. 2017	HKuc+MW	-25	6	45
15. 11. 2017	MW+HKuc	-25	8	53	Čipová komora kamery G2CCD-3200 ASU rev. 3 otevřena ve 20h 15.11.2017.
16. 11. 17	MW+KH	-20	7	60	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 8 hodin. Komora uzavřena v 15h 20.11.2017. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 5 dní na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 42%.
22. 11. 17	KH+HKuc	-20	15	75
23. 11. 17	MW	-20	10	85
26. 11. 17	KH+HKuc	-25	6	91
1. 12. 2017	KH+MW+HKuc	-25	15	106
3. 12. 2017	HKuc	-25	5	111
7. 12. 2017	KH+HKuc+JV	-25	10	121
10. 12. 2017	HKuc	-25	1	122
11. 12. 2017	HKuc	-25	10	132
12. 12. 17	HKuc	-30	5	137
13. 12. 17	MW	-30	5	142
14. 12. 17	KH	-15	5	147
15. 12. 17	MW	-25	7	154
18. 12. 2017	KH+HKuc	-25	10	164
25. 12. 2017	HKuc	-25	16	180
26. 12. 2017	HKuc	-25	16	196
29. 12. 2017	HKuc	-30	11	207
31. 12. 2017	KH+HKuc	-20	9	216
1. 1. 2018	HKuc+KH	-25	7	223
2. 1. 2018	HKuc+KH	-30	8	231
6. 1. 2018	HKuc	-20	4	235	Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 12h 9.1.2018. Dessicant byl zcela čirý.
13. 1. 2018	KH				Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 9 hodin. Komora uzavřena v 8h 13.1.2018. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 4 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 36%.
13. 1. 2018	HKuc	-30	7	7
18. 1. 18	KH+MW	-20	5	12
21. 1. 2018	HKuc	-25	11	23
26. 1. 18	HKuc	-25	8	31
29. 1. 18	KH	-20	3	34
30. 1. 2018	KH+MW+HKuc	-25	11	45
4. 2. 2018	HKuc	-25	14	59
6. 2. 18	MW	-25	5	64
8. 2. 18	KH	-20	1	65
12. 2. 2018	MW+HKuc	-25	6	71
13. 2. 2018	HKuc	-35	14	85
14. 2. 2018	HKuc	-30	12	97
16. 2. 2018	HKuc	-30	12	109
18. 2. 2018	HKuc	-30	6	115
19. 2. 2018	MW+HKuc	-25	10	125
20. 2. 2018	MW+HKuc	-25	12	137
21. 2. 2018	MW+HKuc	-25	13	150
22. 2. 18	PZ	-25	7	157
23. 2. 2018	HKuc	-35	15	172
24. 2. 18	Ku	-35	13	185
25. 2. 2018	HKuc	-35	14	199
26. 2. 2018	HKuc	-35	13	212
27. 2. 2018	HKuc	-35	11	223
28. 2. 2018	HKuc	-35	13	236
1. 3. 18	MW+KH+HKuc	-35	7	243
3. 3. 18	HKuc	-35	11	11	Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 14h 3.3.2018. Dessicant byl zcela čirý.
4. 3. 2018	KH+HKuc	-30	8	19
6. 3. 18	KH				Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 7.5 hodin. Komora uzavřena v 19h 6.3.2018. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 25%.
7. 3. 18	MW	-25	3	3
8. 3. 18	MW	-25	5	8
11. 3. 2018	HKuc	-20	2	10
18. 3. 2018	HKuc	-30	10	20
19. 3. 2018	HKuc	-25	2	22
20. 3. 2018	HKuc	-30	5	27
21. 3. 2018	KH+HKuc	-30	12	39
24. 3. 18	MW+KH	-25	7	46
25. 3. 18	PZ	-25	10	56
27. 3. 18	KH	-25	3	59
29. 3. 2018	HKuc	-25	7	66
30. 3. 2018	HKuc	-20	6	72
2. 4. 2018	HKuc	-25	7	79
3. 4. 2018	HKuc	-20	9	88
4. 4. 2018	MW+HKuc	-15	10	98
6. 4. 18	JV+KH	-25	11	109
7. 4. 2018	HKuc	-25	11	120
8. 4. 2018	HKuc	-25	11	131
9. 4. 2018	KH+HKuc	-20	11	142
10. 4. 2018	HKuc	-20	10	152
11. 4. 2018	HKuc	-20	10	162
13. 4. 18	Ku	-25	6	168
14. 4. 2018	HKuc	-20	10	178
17. 4. 18	PZ	-20	10	188
18. 4. 2018	HKuc	-15	10	198
19. 4. 2018	HKuc	-20	10	208
20. 4. 2018	HKuc	-15	9	217
21. 4. 2018	HKuc	-15	9	226
22. 4. 2018	HKuc	-15	8	234
24. 4. 18	PF	-15	8	242
25. 4. 18	PF	-15	7	249
26. 4. 18	HKuc	-25	10	259
27. 4. 2018	MW+HKuc	-15	9	9	Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 12h 27.4.2018. Dessicant byl zcela čirý.
28. 4. 2018	MW+HKuc	-15	9	18
29. 4. 2018	HKuc	-15	9	27
30. 4. 2018	HKuc	-20	5	32
1. 5. 2018	HKuc	-15	2	34
3. 5. 18	KH			0	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 9 hodin. Komora uzavřena v 8h 3.5.2018. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 6 dní na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 42%.
4. 5. 18	Ku	-20	8	8
5. 5. 2018	KH	-20	8	16
6. 5. 2018	HKuc	-20	9	25
7. 5. 2018	HKuc	-20	9	34
8. 5. 18	Ku	-20	3	37
9. 5. 18	KH+HKuc	-15	8	45
11. 5. 2018	HKuc	-20	9	54
12. 5. 2018	HKuc	-15	6	60
13. 5. 2018	HKuc	-15	9	69
14. 5. 18	PF	-15	7	76
18. 5. 2018	HKuc	-20	8	84
19. 5. 2018	MW+HKuc	-15	8	92
20. 5. 2018	HKuc	-20	9	101
21. 5. 2018	KH+HKuc	-20	8	109
22. 5. 18	PZ	-20	4	113
25. 5. 2018	MW+HKuc	-15	8	121
26. 5. 2018	HKuc	-15	8	129
27. 5. 2018	HKuc	-15	4	133
28. 5. 2018	HKuc	-15	8	141
29. 5. 2018	HKuc	-10	1	142
30. 5. 2018	MW+HKuc	-15	8	150
31. 5. 18	PZ	-20	3	153
1. 6. 2018	HKuc	-15	8	161
2. 6. 2018	HKuc	-15	6	167
3. 6. 2018	HKuc	-15	8	175
4. 6. 18	Ku	-10	7	182
5. 6. 2018	KH	-20	8	190
6. 6. 2018	HKuc	-15	8	198
7. 6. 18	KH	-15	7	205
8. 6. 18	KH	-15	6	211
9. 6. 2018	HKuc	-15	3	214
10. 6. 2018	HKuc	-10	8	222
14. 6. 18	Ku	-15	6	228
15. 6. 2018	HKuc	-20	6	234
16. 6. 2018	HKuc	-20	7	241
17. 6. 2018	HKuc	-20	3	244
18. 6. 18	Ku	-15	5	249
20. 6. 18	KH	-20	7	256
21. 6. 18	Ku	-20	6	262
25. 6. 2018	MW+HKuc	-15	8	270
28. 6. 18	KH			0	Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 20h 28.6.2018. Dessicant byl zcela čirý. Provedeno osátí filtrů z vnitřní strany kamery (strana k čipu). Na všech filtrech byla malá bílá zrnka cca 0.1mm.
29. 6. 2018	MW+HKuc	-15	8	8
30. 6. 2018	MW+HKuc	-20	8	16
1. 7. 18	KH+HKuc	-20	7	23
2. 7. 18	KH+HKuc	-20	8	8	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 9 hodin. Komora uzavřena v 10h 2.7.2018. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3.5 dne na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 51%. Vyměněn filtr vzduchu před ventilátorem kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+.
3. 7. 18	Ku	-15	7	15	Čipová komora kamery G2CCD-3200 ASU rev. 3 otevřena v 11h 2.7.2018.
4. 7. 18	KH	-15	7	22	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 9 hodin. Komora uzavřena v 11h 5.7.2018. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 48%.
6. 7. 2018	HKuc	-20	8	30
7. 7. 18	Ku	-15	7	37
8. 7. 2018	HKuc	-15	7	44
9. 7. 18	Ku	-15	5	49
11. 7. 18	PF	-15	5	54
12. 7. 18	PF	-10	1	55
13. 7. 2018	HKuc	-15	7	62
14. 7. 18	Ku	-20	9	71
15. 7. 2018	HKuc	-15	8	79
16. 7. 2018	KH	-15	2	81
18. 7. 2018	HKuc	-15	7	88
19. 7. 2018	HKuc	-15	7	95
20. 7. 18	KH	-15	7	102
22. 7. 2018	HKuc	-15	6	108
23. 7. 18	KH	-15	7	115
24. 7. 2018	HKuc	-10	10	125
25. 7. 2018	HKuc	-10	8	133
26. 7. 2018	MW	-10	6	139
27. 7. 2018	HKuc	-10	2	141
28. 7. 2018	HKuc	-10	2	143
29. 7. 2018	HKuc	-10	6	149
30. 7. 18	MW	-10	7	156
31. 7. 18	KH+HKuc	-15	9	165
1. 8. 2018	HKuc	-10	8	173
3. 8. 2018	PZ	-10	8	181
4. 8. 2018	HKuc	-10	10	191
5. 8. 2018	HKuc	-15	8	199
6. 8. 18	MW	-10	8	207
7. 8. 2018	HKuc	-10	4	211
9. 8. 2018	MW	-10	5	216
11. 8. 2018	HKuc	-15	10	226
12. 8. 18	KH+HKuc	-15	9	235
14. 8. 18	MW	-15	6	241
15. 8. 2018	HKuc	-15	10	251
16. 8. 2018	HKuc	-15	10	261
17. 8. 18	MW+KH	-15	8	269
18. 8. 2018	HKuc	-15	10	279
19. 8. 2018	HKuc	-15	9	288
20. 8. 18	MW+KH	-15	10	298
21. 8. 2018	KH+HKuc	-15	9	307
22. 8. 2018	KH+HKuc	-15	10	317
24. 8. 18	KH	-15	3	3	Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 22h 24.8.2018. Dessicant byl zcela čirý.
26. 8. 2018	HKuc	-20	9	12
28. 8. 18	KH+HKuc	-20	11	23	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 9 hodin. Komora uzavřena v 19h 28.8.2018. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 4 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 49%.
29. 8. 18	MW	-15	6	6
30. 8. 2018	HKuc	-20	8	14
4. 9. 18	MW	-15	5	19
5. 9. 2018	KH+HKuc	-15	11	30
6. 9. 18	HKuc	-20	11	41
7. 9. 2018	HKuc	-15	7	48
8. 9. 2018	KH+HKuc	-20	11	59
9. 9. 2018	HKuc	-15	11	70
11. 9. 18	HKuc	-20	12	82
12. 9. 18	Ku	-10	11	93
14. 9. 2018	HKuc	-15	10	103
15. 9. 18	HKuc+KH	-20	11	114
16. 9. 2018	HKuc	-20	11	125
17. 9. 18	KH	-19	11	136
18. 9. 18	Ku	-17	9	145
19. 9. 2018	MW+HKuc	-15	12	157
20. 9. 18	KH	-15	11	168
24. 9. 2018	KH+HKuc	-15	12	180
25. 9. 2018	HKuc	-25	12	192
26. 9. 2018	MW+HKuc	-20	11	203
27. 9. 18	KH+HKuc	-20	12	215
28. 9. 18	Ku	-20	8	223
29. 9. 2018	HKuc	-25	12	235
30. 9. 2018	HKuc	-25	13	248
3. 10. 2018	Ku	-20	13	261
4. 10. 2018	MW+KH+HKuc	-20	13	274
5. 10. 18	KH	-20	13	287
6. 10. 18	MW	-20	6	293
7. 10. 2018	HKuc	-20	4	297
8. 10. 2018	HKuc	-20	12	309
9. 10. 2018	HKuc	-20	12	321
10. 10. 18	MW+PF+KH	-20	13	334
11. 10. 18	HKuc	-20	13	347
12. 10. 2018	MW+HKuc	-20	13	360
13. 10. 18	PZ	-20	12	372
14. 10. 18	KH+HKuc	-20	13	385
15. 10. 18	KH+PF	-20	12	397
16. 10. 2018	MW+HKuc	-20	12	409
17. 10. 2018	MW+HKuc	-20	13	422
18. 10. 2018	HKuc	-20	10	432
19. 10. 2018	HKuc	-20	3	435
20. 10. 2018	HKuc	-10	2	437
21. 10. 18	KH				Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 14h 21.10.2018. Dessicant byl zcela čirý.
21. 10. 2018	HKuc	-20	13	13
23. 10. 18	KH				Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 8 hodin. Komora uzavřena ve 21h 23.10.2018. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 2.5 dne na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 37%.
24. 10. 2018	HKuc	-20	5	5
26. 10. 18	MW	-20	5	10
30. 10. 2018	KH+HKuc	-20	12	22	Mezi 26.-30.10. 2018 se výrazně zhoršil hotpixel 268X, 208Y (na cca 6-ti násobek původní intenzity; teď už je těsně saturován na 180s expozici při -20C)
31. 10. 2018	MW+JK+HKuc	-20	13	35
1. 11. 2018	HKuc	-20	9	44
4. 11. 2018	HKuc	-15	4	48
5. 11. 2018	HKuc+KH	-20	13	61
6. 11. 18	MW+KH+HKuc	-20	13	74
7. 11. 18	KH+HKuc	-20	16	90
8. 11. 18	KH	-20	11	101
11. 11. 2018	HKuc + JK	-20	10	111
13. 11. 18	PZ	-20	11	122
14. 11. 18	MW+KH	-20	10	132
15. 11. 2018	HKuc	-25	15	147
16. 11. 2018	MW+HKuc	-20	16	163
17. 11. 18	Ku	-30	15	178
27. 11. 18	KH	-20	7	185
28. 11. 2018	HKuc	-35	15	200
29. 11. 2018	MW+HKuc	-20	12	212
4. 12. 18	PZ	-20	11	223
5. 12. 18	MW	-20	6	229
8. 12. 2018	HKuc	-25	2	231
9. 12. 2018	HKuc	-25	4	235
10. 12. 18	KH				Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 14h 10.12.2018. Dessicant byl zcela čirý.
13. 12. 18	KH				Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 9 hodin. Komora uzavřena v 7h 13.12.2018. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 2.8 dne na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 33%.
13. 12. 2018	JK+HKuc	-20	6	6
14. 12. 2018	JK	-20	1	7
18. 12. 2018	HKuc	-25	2	9
27. 12. 2018	MW	-20	4	13
1. 1. 2019	HKuc	-20	4	17
2. 1. 2019	HKuc	-30	7	24
3. 1. 2019	JK+HKuc	-20	12	36
10. 1. 19	KH	-20	2	38
14. 1. 2019	HKuc	-30	11	49
16. 1. 19	MW	-20	2	51
17. 1. 2019	HKuc	-15	2	53
18. 1. 2019	MW+HKuc	-20	15	68
19. 1. 2019	HKuc	-35	9	77	Mezi 18.-19.1. 2019 vznikl hotpixel 713X, 532Y; teď už bude skoro saturován na 180s expozici při -20C)
20. 1. 2019	HKuc+KH	-30	10	87
21. 1. 19	KH+HKuc	-30	10	97
22. 1. 2019	MW + JK	-30	10	107
23. 1. 19	KH	-20	4	111
27. 1. 19	KH	-15	4	115
28. 1. 2019	HKuc	-25	2	117
29. 1. 2019	HKuc	-25	14	131
31. 1. 2019	MW	-25	4	135
4. 2. 2019	MW+HKuc+KH	-25	15	146
5. 2. 2019	JK	-25	6	152
6. 2. 2019	HKuc	-25	2	154
8. 2. 19	KH+MW	-20	6	160
11. 2. 19	KH	-15	3	163
12. 2. 19	MW	-20	5	168
14. 2. 19	MW+KH	-20	13	181
15. 2. 19	HKuc	-20	14	195
16. 2. 2019	HKuc	-20	14	209
17. 2. 2019	JK+HKuc	-20	14	223
18. 2. 2019	JK+HKuc+KH	-20	14	237
19. 2. 2019	MW+HKuc	-20	11	248
22. 2. 19	KH	-25	13	261
23. 2. 2019	MW+HKuc	-20	13	274
24. 2. 2019	HKuc	-25	13	287
25. 2. 19	HKuc	-25	4	278
26. 2. 19	KH+HKuc	-20	12	290
27. 2. 19	MW+HKuc	-20	12	302
28. 2. 19	KH	-20	2	304
3. 3. 2019	HKuc+KH	-20	4	308
5. 3. 19	HKuc	-25	7	315
6. 3. 2019	JK+HKuc	-20	9	324
7. 3. 2019	HKuc	-20	6	330
8. 3. 2019	MW+HKuc	-20	10	340
9. 3. 2019	HKuc	-20	1	341
12. 3. 19	MW+KH	-20	4	345
13. 3. 19	KH	-20	3	348
16. 3. 2019	HKuc	-20	9	357
17. 3. 19	KH+HKuc	-20	2	2	Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 20h 17.3.2019. Dessicant byl zcela čirý.
18. 3. 2019	HKuc	-20	12	14
19. 3. 2019	HKuc	-20	4	18	Přestala fungovat trouba v kopuli, takže jsem dessicant vypíkal v mojí troubě v bytě.
20. 3. 19	KH+MW+HKuc	-20	11	29
21. 3. 2019	MW+HKuc	-20	12	12	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 8.5 hodiny. Komora uzavřena v 7h 21.3.2019. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3.5 dne na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 32%.
22. 3. 2019	HKuc	-20	11	23
23. 3. 19	PZ	-20	10	33
29. 3. 19	KH+MW+HKuc	-20	12	45
30. 3. 2019	MW+HKuc	-20	11	56
31. 3. 2019	HKuc	-20	14	70
1. 4. 19	KH+HKuc	-20	13	83
2. 4. 19	MW+HKuc+KH	-20	12	95
3. 4. 19	MW+HKuc	-20	11	106
4. 4. 19	MW+HKuc	-20	12	118
7. 4. 2019	MW+HKuc	-20	9	127
8. 4. 2019	HKuc	-20	5	132
15. 4. 2019	HKuc	-20	10	142
16. 4. 2019	HKuc	-20	10	152
17. 4. 19	PZ	-20	10	162
18. 4. 19	HKuc	-20	10	172
19. 4. 19	HKuc	-20	10	182
20. 4. 19	HKuc	-20	10	192
21. 4. 19	MW+HKuc	-20	10	202
22. 4. 19	HKuc	-20	9	211
24. 4. 19	MW	-20	4	215
25. 4. 2019	HKuc	-15	9	224
27. 4. 2019	HKuc	-20	2	226
30. 4. 19	MW+HKuc	-20	10	234
1. 5. 2019	HKuc	-20	7	233
6. 5. 19	HKuc	-20	9	243
10. 5. 19	HKuc	-20	7	250
13. 5. 19	MW+HKuc	-20	9	259
15. 5. 19	KH			0	Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 22h 15.5.2019. Dessicant byl zcela čirý.
17. 5. 2019	MW+HKuc	-20	11	11
18. 5. 2019	HKuc	-20	5	16
19. 5. 2019	HKuc	-20	7	23
20. 5. 19	PZ	-20	6	29	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 9 hodin. Komora uzavřena v 19h 20.5.2019. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 5 dní na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 37%. Vyměněn filtr vzduchu před ventilátorem kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+.
21. 5. 19	MW	-20	2	2
23. 5. 2019	JK	-15	7	9
24. 5. 2019	HKuc	-20	7	16
25. 5. 2019	HKuc	-20	7	23
26. 5. 2019	HKuc	-20	8	31
27. 5. 19	KH			31	Čipová komora kamery G2CCD-3200 ASU rev. 3 otevřena v 17h 27.5.2019.
29. 5. 19	KH	-20	7	38	Dessicant v kameře G2CCD-3200 AsU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 9 hodin. Komora uzavřena ve 13h 30.5.2019. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 39%.
30. 5. 19	MW+KH	-20	6	44
31. 5. 19	Ku	-15	6	50
1. 6. 2019	HKuc	-15	7	57
2. 6. 19	HKuc	-15	7	64
3. 6. 19	Ku	-15	8	72
4. 6. 19	PZ	-15	8	80
5. 6. 2019	PF	-15	7	87
7. 6. 2019	PF	-15	7	94
8. 6. 19	Ku	-15	9	103
9. 6. 2019	HKuc	-15	6	109
10. 6. 2019	MW	-15	2	111
10. 6. 2019	HKuc	-5	2	113
11. 6. 19	MW	-10	5	118
13. 6. 2019	JK	-10	5	123
14. 6. 2019	HKuc	-10	6	129
16. 6. 19	HKuc	-15	3	132
18. 6. 19	JK	-10	7	139
23. 6. 2019	HKuc+JM	-15	6	145		JM – Jaro Merc
24. 6. 19	MW	-15	6	151
25. 6. 19	PZ	-10	6	157
26. 6. 19	Ku	-10	8	165
27. 6. 19	KH+HKuc	-15	9	174
28. 6. 2019	JK	-15	8	182
29. 6. 19	Ku	-15	8	190
30. 6. 19	KH	-15	7	197
1. 7. 2019	HKuc	-15	2	199
2. 7. 2019	HKuc	-15	8	207
3. 7. 19	KH	-20	7	214
5. 7. 19	Ku	-20	7	221
4. 7. 19	MW	-15	5	226
6. 7. 19	MW	-15	5	231
7. 7. 2019	HKuc	-20	7	238
10. 7. 19	KH	-20	7	245
13. 7. 19	KH			0	Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 12h 13.7.2019. Dessicant byl zcela čirý.
15. 7. 2019	JK	-15	7	7
16. 7. 2019	HKuc	-20	10	17
17. 7. 19	MW	-15	5	22
18. 7. 19	KH			22	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 8 hodin. Komora uzavřena v 10h 18.7.2019. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 5 dní na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 46%.
19. 7. 19	KH			0	Umyto primární zrcadlo.
21. 7. 19	Ku	-10	6	6
23. 7. 2019	HKuc+KH	-15	11	17
24. 7. 19	MW	-10	7	24
25. 7. 2019	HKuc	-10	8	32
26. 7. 19	KH	-10	7	39
1. 8. 19	MW	-15	6	45
3. 8. 19	PZ	-15	6	51
4. 8. 2019	HKuc	-20	9	60
5. 8. 2019	HKuc	-15	9	69
6. 8. 2019	HKuc	-15	2	71
8. 8. 2019	HKuc	-15	9	80
9. 8. 2019	HKuc	-10	3	83
11. 8. 2019	HKuc	-15	4	87
13. 8. 2019	JK	-15	2	89
14. 8. 2019	HKuc	-20	10	99
16. 8. 2019	HKuc	-20	10	109
18. 8. 19	KH+JK	-15	8	117
19. 8. 19	PZ	-15	3	120
21. 8. 19	PZ	-15	10	130
22. 8. 19	PZ	-15	11	141	Přestala fungovat Epona
23. 8. 19	HKuc	-15	12	153
24. 8. 19	HKuc	-15	9	162
25. 8. 19	KH	-15	9	171
26. 8. 19	MW+HKuc	-15	10	181
27. 8. 19	KH	-15	9	190
28. 8. 2019	HKuc	-15	11	201
30. 8. 2019	MW+HKuc	-15	11	212
31. 8. 2019	MW+HKuc	-15	11	223
2. 9. 2019	HKuc	-20	2	225
3. 9. 2019	HKuc	-20	11	236
4. 9. 19	Ku	-15	10	246
6. 9. 19	KH			0	Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena v 19h 6.9.2019. Dessicant byl zcela čirý.
9. 9. 19	KH			0	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 8 hodin. Komora uzavřena ve 22h 9.9.2019. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 54%.
10. 9. 2019	JK + Potsdam	-15	10	10
11. 9. 2019	JK + Potsdam	-15	10	20
12. 9. 2019	JK + Potsdam	-15	9	29
13. 9. 2019	HKuc	-20	4	33
14. 9. 2019	HKuc	-20	11	44
15. 9. 2019	HKuc	-20	11	55
17. 9. 2019	HKuc	-20	8	63
18. 9. 2019	KH	-20	11	74
19. 9. 2019	PZ	-20	10	84
20. 9. 2019	HKuc	-20	11	95
21. 9. 2019	Ku	-20	11	106
22. 9. 2019	HKuc	-20	11	117
25. 9. 2019	HKuc	-20	7	124
26. 9. 2019	HKuc	-20	4	128
28. 9. 2019	HKuc+KH	-20	11	139
29. 9. 2019	HKuc	-20	3	142
30. 9. 2019	KH+HKuc	-20	10	152
7. 10. 2019	JK+KH	-25	12	164
10. 10. 2019	MW+HKuc	-25	7	171
11.10. 2019	MW + JK	-25	12	183
12.10. 2019	PZ	-25	6	189
13. 10. 2019	HKuc	-20	14	203
14. 10. 2019	JK	-20	9	212
15. 10. 2019	JK	-15	8	220
16. 10. 2019	HKuc+MW	-25	13	233
17 .10. 2019	MW+KH+HKuc	-25	9	242
18. 10. 2019	HKuc	-20	3	245
19. 10. 2019	HKuc	-20	5	250
20. 10. 2019	HKuc	-20	3	253
21. 10. 2019	KH+HKuc	-20	11	264
23. 10. 2019	HKuc	-20	2	266
24. 10. 2019	MW	-25	7	273
25. 10. 2019	MW+HKuc	-25	16	289
26. 10. 2019	MW+HKuc	-20	14	303
28. 10. 2019	HKuc	-25	10	313
29. 10. 2019	HKuc	-25	12	325
30. 10. 2019	MW+HKuc	-25	13	338
31. 10. 2019	MW+HKuc	-25	10	348
1. 11. 2019	KH			0	Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 20h 1.11.2019. Dessicant byl zcela čirý.
4. 11. 2019	KH	-15	8	8	chlazeni od 18:00 UT
5. 11. 2019	KH			0	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 9 hodin. Komora uzavřena v 7h 5.11.2019. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 3.5 dne na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 44%.
5. 11. 2019	MW	-25	2	2
6. 11. 2019	HKu+KH	-25	6	8
7. 11. 2019	MW+KH+HKuc	-25	8	16
16. 11. 2019	HKuc	-15	2	18
17. 11. 2019	HKuc	-25	8	26
18. 11. 2019	MW+HKuc	-25	15	41
28. 11. 2019	KH+MW+HKuc	-15	6	47
29. 11. 2019	MW+HKuc	-25	13	60
30. 11. 2019	MW+HKuc	-25	13	73
2. 12. 2019	HKu+KH	-15	1	74
4. 12. 2019	HKu	-30	12	86
6. 12. 2019	MW+HKuc	-25	8	94
10. 12. 2019	MH+KH+HKuc	-25	15	109
11.12. 2019	JK	-25	7	116
15. 12. 2019	MW+HKuc	-15	12	128
16. 12. 2019	HKuc	-25	12	140
17. 12. 2019	HKuc	-25	15	155
18. 12. 2019	MW+HKuc+KH	-25	15	170
19. 12. 2019	HKuc + JK	-15	11	181
26. 12. 2019	HKuc	-15	1	182
29. 12. 2019	HKu+MW	-25	12	194
30. 12. 2019	HKuc	-25	8	202
1. 1. 2020	HKuc + KH	-25	16	218
2. 1. 2020	HKuc+MW+KH	-25	16	234
4. 1. 2020	HKuc+PZ	-25	9	243
5. 1. 2020	HKuc	-20	7	250
6. 1. 2020	HKuc	-25	15	265
8. 1. 2020	KH				Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena ve 12h 8.1.2020. Dessicant byl zcela čirý.
11. 1. 2020	HKuc	-25	14	14
12. 1. 2020	PZ	-25	5	19	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 9 hodin. Komora uzavřena ve 20h 12.1.2020. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 4.5 dne na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 36%.
13. 1. 2020	KH	-20	2	2	Čipová komora kamery G2CCD-3200 ASU rev. 3 otevřena v 11h 13.1.2020.
14. 1. 2020	HKuc	-25	10	12
15. 1. 2020	HKuc	-25	12	24
16. 1. 2020	KH+HKuc	-25	16	40
17. 1. 2020	MW	-25	5	45	Dessicant v kameře G2CCD-3200 ASU rev. 3 vysoušen při +140C po dobu 9 hodin. Komora uzavřena v 19h 18.1.2020. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 5 dní na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 34%.
20. 1. 2020	KH+HKuc	-25	12	57
23. 1. 2020	PZ	-25	8	65
27. 1. 2020	KH+HKuc	-20	3	68
28. 1. 2020	HKuc+KH	-20	8	76
29. 1. 2020	HKu	-15	2	78
30. 1. 2020	MW+HKuc	-20	5	83
31. 1. 2020	MW+HKuc	-20	8	91
1. 2. 2020	HKu	-15	3	94
5. 2. 2020	MW	-20	6	100
7. 2. 2020	HKu	-20	4	104
8. 2. 2020	KH+MW+HKuc	-20	15	119
12. 2. 2020	MW+HKuc	-20	14	133
15. 2. 2020	KH+HKuc	-20	7	140
18. 2. 2020	MW+HKuc	-20	9	149
19. 2. 2020	HKu	-15	3	152
21. 2. 2020	HKu+MW+KH	-15	5	157
24. 2. 2020	KH	-20	2	159
25. 2. 2020	PZ	-20	2	161
28. 2. 2020	HKu+MW	-25	6	167
1. 3. 2020	HKu	-20	5	172
4. 3. 2020	HKu	-25	12	184
7. 3. 2020	HKu	-15	4	188
9. 3. 2020	HKu	-15	7	195
13. 3. 2020	KH+HKuc	-20	12	207
14. 3. 2020	HKu	-20	14	221
15. 3. 2020	HKu	-20	12	233
16. 3. 2020	MW+HKuc	-20	10	243
17. 3. 2020	MW+HKuc	-20	12	255
18. 3. 2020	HKu	-20	12	267
19. 3. 2020	HKu	-20	12	279
21. 3. 2020	HKu	-25	12	291
22. 3. 2020	MW+HKuc	-20	12	303
23. 3. 2020	KH+HKuc	-25	13	316
24. 3. 2020	KH+MW+HKuc	-25	14	330
25. 3. 2020	HKu	-25	14	344
26. 3. 2020	MW+HKuc	-25	12	356
27. 3. 2020	HKu+KH	-20	12	368
28. 3. 2020	Ku	-20	11	379
30. 3. 2020	PF	-25	5	384
31. 3. 2020	PF	-25	9	393
1. 4. 2020	HKu	-25	11	404
2. 4. 2020	KH	-25	11	415
4. 4. 2020	MW+HKuc	-25	12	427
5. 4. 2020	KH			0	Čipová komora kamery G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ otevřena v 17h 5.4.2020. Dessicant byl zcela čirý.
5. 4. 2020	HKu	-20	11	11
6. 4. 2020	MW+HKuc	-20	11	22
7. 4. 2020	HKu	-15	11	33
8. 4. 2020	KH+HKuc	-20	11	44
9. 4. 2020	MW+HKuc	-20	11	55	Dessicant v kameře G2CCD-3200 MFF UK rev. 3+ vysoušen při +120C po dobu 8 hodin. Komora uzavřena ve 20h 9.4.2020. Vše OK. Čipová komora se vysoušela 4 dny na vlažných akumulačkách při RV v místnosti 40%.
10. 4. 2020	HKu	-20	7	7
11. 4. 2020	MW+HKuc	-15	11	18
12. 4. 2020	KH	-20	11	29
14. 4. 2020	MW+HKuc	-20	11	40
15. 4. 2020	PF	-20	11	51
16. 4. 2020	PF	-20	10	61
17. 4. 2020	HKu	-20	10	71
19. 4. 2020	KH	-20	11	82
20. 4. 2020	PF	-20	10	92
21. 4. 2020	PF	-20	10	102
				102
				102
				102
				102
				102
				102
				102
				102